	[image: image75.png]



	NOMBRE

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS 
	CODIGO

11-1-PR-001

	
	TIPO DE DOCUMENTO

FORMATO
	PROCESO

DE APOYO
	VERSION

2

	
	
	
	VIGENCIA

07/10/2016



Protocolo de limpieza y desinfección 
Equipo: Ventilador Mecánico
Marca:  Draeger
Modelo: Carina
Información sobre desinfectantes:

Utilice desinfectantes que cuenten con aprobación nacional y sean aptos para el procedimiento de limpieza y desinfección en cuestión.

Información de seguridad:

	ADVERTENCIA:

Los productos reutilizables deben ser limpiados y desinfectados, de lo contrario hay un riesgo elevado de infección y su funcionamiento podría verse afectado.

· Cumpla las normas de Higiene de la IPS.

· Utilice procedimientos válidos para limpieza y desinfección.

· Limpie y desinfecte los productos reutilizables después de cada uso.

Siga las instrucciones del fabricante de los productos de limpieza y desinfección


	PRECAUCION:

Riesgo de producto defectuoso, pueden aparecer signos de desgaste en los productos reutilizables (fisuras, deformaciones, decoloración o desprendimientos).

 Compruebe la existencia de signos de desgaste en los productos y sustitúyalo si es necesario.




Clasificación para la reprocesamiento:

Clasificación de dispositivos médicos:

Los dispositivos médicos y sus componentes se clasifican según el tipo de aplicación y los riesgos resultantes.

[image: image1.png]Clasificacion Definicion
No criticos Componentes que simplemente entran en contacto con piel intacta.
‘Semicriticos Componentes que transportan gas respiratorio o que entran en contacto con
membranas mucosas o piel patologicamente alterada.
Semicriticos A Sin requisitos especiales para el reprocesamiento
Semicriticos B Con requisitos elevados para el reprocesamiento
Criticos ‘Componentes que penetran la piel © membranas mucosas, o que entran en

contacto con la sangre.





Clasificación de los componentes específicos del dispositivo:
No cítricos:

· Dispositivo básico Carina.

· Tubo de suministro de O2

· Brazo articulado.

· Soportes Horizontal y vertical.

Semicriticos B:

· Trampa de agua reutilizable.

Procedimientos de reprocesamiento validados:

Los procedimientos de reprocesamiento adecuado dependen de la clasificación. 

La efectividad de los procedimientos de reprocesamiento enumerados ha sido validada por laboratorios independientes   que cuentan con la certificación ISO 17025.

En el momento de la validación, los procedimientos de reprocesamiento que se indican a continuación eran efectivos y compatibles con los materiales utilizados.
[image: image2.png]Clasificacién |Procedimiento Agente Fabricante |Concen- |Tiempo de |Tempera-
tracion | exposicién |tura

No criticos Desinfeccion de Virex TB Diversey Dosificacion y tiempo de |-
superficies con exposicion segun especi-
limpieza ficaciones del fabricante

Semicriticos A | Limpieza mecanica |Neodisher |Dr. Weigert | Dosificacion y tiempo de |-

yB ‘seguido de MediClean exposicion segun especi-
desinfeccion térmica ficaciones del fabricante

- - - 10 min 93°C
(199.4 °F)

Esterilizacion con |- - - 5 min 134°C
vapor (273,2°F)





Reprocesamiento de componentes no críticos.
Desinfección de superficies con limpieza:

ADVERTENCIA:

Riesgo de penetración de líquidos

La penetración de líquidos puede provocar lo siguiente:

· Daños en el dispositivo.

· Descarga eléctrica en el momento del encendido.

· Fallos de funcionamiento del equipo.
· Asegurarse de que no entre ningún líquido en el dispositivo.

1. Elimine la suciedad inmediatamente. Para hacerlo utilice un trapo humedecido con desinfectante.

2. Desinfecte la superficie.

3. Una vez transcurrido el tiempo de exposición, retire los restos de desinfectante.

4. Compruebe si existe contaminación visible en el producto. Repita los pasos 1 a 4 como sea necesario.
5. Compruebe si el producto presenta daños visibles y sustitúyalo en caso necesario.

REPROCESAMIENTO DE COMPONENTES SEMICRITICOS:

En el caso de dispositivos médicos y componentes que están clasificados como semicriticos B se ha seleccionado el siguiente procedimiento:

· Limpieza mecánica con desinfección térmica.

También puede llevarse a cabo una esterilización con vapor.

Se deben adoptar medidas especiales en dispositivos médicos y componentes clasificados como semicriticos B.

LIMPIEZA MECANICA CON DESINFECCION TERMICA:

Utilice una lavadora desinfectadora que cumpla con los requisitos de la norma ISO 15883. Draeger recomienda la utilización de un carro para los accesorios de anestesia y los accesorios de ventilación. Siga las instrucciones de uso de la lavadora desinfectadora

1. Colocar el producto en la cesta de forma segura. Asegúrese de lo siguiente:
· Todas las superficies y espacios interiores pueden lavarse por completo.

· El agua puede escurrir libremente.

2. Utilice un producto de limpieza adecuado.

3. Seleccione un programa adecuado.

4. Utilice agua desmineralizada.

5. Una vez finalizado el ciclo compruebe si el producto presenta suciedad visible. Si es necesario repita el ciclo o realice una desinfección o limpieza manual o por inmersión.

6. Compruebe si el producto presenta daños visibles y sustitúyalo en caso necesario.
7. Deje que el producto se seque completamente.

ESTERILIZACION CON VAPOR:

Trampas de agua:

Utilice un esterilizador a vapor que cumpla con los requisitos de la norma  DIN EN 285. Draeger recomienda la esterilización por vapor con vacío fraccionado.

Requisito previo: El producto está limpio y desinfectado:
1. Esterilice el producto.

2. Compruebe si el producto presenta daños visibles y sustitúyalo en caso necesario.

MEDIDA DE REPROCESAMIENTO ESPECIALES:

Mantenga las válvulas de resorte abierta durante la limpieza y desinfección.

Equipo: Equipo de órganos
Marca:  Welch allyn
Modelo: Pocket led
Estas son las instrucciones correspondientes al procedimiento de limpieza y desinfección 

Welch allyn ha validado las instrucciones que se indican a continuación como adecuadas para preparar el kit de diagnóstico LED de bolsillo para su reutilización. El usuario debe asegurarse de que la limpieza y desinfección realizada por el personal del usuario, con el equipo y los materiales del usuario, logren el resultado deseado.

LIMPIEZA:

1. Limpie todas las demás superficies exteriores con una toalla limpiadora sanitaria comercial que contenga alcohol isopropilico al 70%.

2. Inspeccione el dispositivo para detectar suciedades visibles.

3. Repita los pasos 1y 2 si sigue habiendo suciedad visible.

Utilice una torunda de algodón empapada en alcohol isopropilico al 70% para eliminar la película residual en las ventanas del instrumento.
DESINFECCION:

1. Desinfecte el dispositivo con una toalla nueva de alcohol isopropilico al 70%
2. Siga las instrucciones del fabricante de las toallitas para un uso apropiado, tiempos de contacto. Precauciones y advertencias pertinentes. 
Equipo: Desfibrilador
Marca:  NIHON KOHDEN
Modelo: TEC 5631
PRECAUCION:

Antes de proceder con el mantenimiento, la limpieza o la desinfección, apague el desfibrilador y desconecte el cable de alimentación de la toma de AC. La no observancia de esta instrucción puede provocar descargas eléctricas y un funcionamiento erróneo del desfibrilador.

Limpieza del exterior

[image: image3.png]Limpieza del exterior

Con las palas extemas conec-
tadas

Soportes de las palas (conte-
nedores para as palas)





Frecuencia con la que debe limpiarse: Después de cada uso Tras su uso, limpie con un trapo no abrasivo humedecido con etanol desinfectante (concentración de 76,9 a 81,4 % en volumen a 15 °C o 59 °F), detergente neutro diluido en agua o alcohol isopropilo. Al conectar las palas externas, limpie todos los restos de suciedad de los dos soportes de las palas (contenedores para las palas) y el gel de contacto (GELAID) que quede en las placas de los electrodos de prueba.
 NOTA 
• No utilice disolventes orgánicos como diluyentes, bencina o alcohol industrial. Pueden derretir o agrietar la superficie.
 • No deje la gasa empapada en solución salina sobre los soportes de las palas. Podría hacer que las superficies metálicas de las palas o las placas de los electrodos de prueba perdieran el color (oxidación). 
Limpieza de la registradora 

Frecuencia con la que debe limpiarse: Cada 6 meses Para mantener la claridad en las impresiones y para limpiar el cabezal térmico, el rodillo de alimentación de papel y los sensores. Si hay papel cargado, quítelo y vuelva a colocarlo después del procedimiento de limpieza. Consulte la sección 4 “Carga del papel de registro (p. 4-10).

No toque el cabezal térmico situado dentro de la unidad de registro. El cabezal térmico puede haberse dañado por la electricidad estática o haberse ensuciado y provocar fallos de impresión. 

PRECAUCIÓN

NOTA: Asegúrese de que la grabadora esté apagada mientras la limpia.

[image: image4.png]Palanca de apertura de la puerta

Limpieza del cabezal térmico y el rodillo de
alimentacion de papel

1 Levante la palanca de apertura de la puerta y abra la
puerta de a registradora

La puertase detene cuando se abre hasta I mitad por mativos

de seguridad. Tire de la puerta con la mano para abrirla
por completo.

2 Limpie la pieza dorada (blogue de generacién de calor)
del cabezal térmico con la pluma limpiadora de cabezales
térmicos Y-001 proporcionada.

3 Limpie el rodillo de alimentacién de papel con va pafio
suave humedecido con etanol desinfectante (concentracidn:
de 76,9 2 81,4 % en volumen a 15 °C o 39 °F).

Limpieza de los sensores

‘Para detectar correctamente el estado de papel agotado, limpie
1as superficies del seasor con un bastoncillo de algodén.




Almacenamiento del papel de registro (TEC-5611, TEC-5621, TEC-5631) El almacenamiento prolongado en condiciones de altas temperaturas, humedad alta, luz solar directa o luz fluorescente provoca la decoloración de la superficie que amplía los colores. Evite especialmente los lugares con temperaturas superiores a los 50 °C (122 °F), así como los lugares expuestos al agua.  Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco, fresco y oscuro.

Cables y palas

NOTA 

• Para obtener más información sobre la limpieza y la desinfección de derivaciones y cables, consulte el manual.

 • Utilice los métodos de limpieza y desinfección descritos.

 • Evite utilizar desinfectantes inflamables, como etanol, en lugares sin ventilación. Ventile la habitación si utiliza desinfectantes inflamables.
 Adaptador de almohadillas, derivaciones de electrodos y cable de conexión de ECG 
Frecuencia con la que deben limpiarse: Después de cada uso.

 Limpieza
 Tras su uso, limpie con un trapo no abrasivo humedecido con etanol desinfectante (concentración de 76,9 a 81,4 % en volumen a 15 °C o 59 °F) o detergente neutro diluido en agua y, a continuación, limpie con un paño seco. 

NOTA: No moje el conector. 
Desinfección 
Limpie con un paño no abrasivo humedecido con uno de los desinfectantes que se enumeran a continuación. 
Solución de glutaraldehído: 2 %
 Clorhidrato de alquilodiaminoetilglicina: 0,5 %
 Cloruro de benzalconio: 0,2 %
 Solución de cloruro de bencetonio: 0,2 % 
Solución de gluconato de clorhexidina: 0,5 %
 NOTA 
• No moje el conector. 
• Utilice siempre la concentración desinfectante adecuada. 
• No Desinfecte con ácido hipocloroso. 
• No esterilice ni desinfecte con luz ultravioleta u ozono. 
Limpieza y desinfección de las palas externas
 Frecuencia con la que debe limpiarse: Después de cada uso Tras su uso, limpie el gel de contacto (GELAID) de las superficies de los electrodos o las asas con un paño suave humedecido con etanol desinfectante (concentración: 76,9 a 81,4 % en volumen a 15 °C o 59 °F). Cuando limpie las palas externas, elimine la suciedad de los dos soportes de las palas (contenedores para las palas) y el gel de contacto (GELAID) de las placas de los electrodos de prueba. 

NOTA 

• Las palas externas no se pueden desinfectar. 

• No exponga las palas externas a un calor superior a los 60 °C (140 °F) y evite que caigan en recipientes con agua u otros líquidos.

Equipo: Tensiómetro Pediátrico.
Marca:  LORD
Modelo: N.A
· Limpie el manómetro y la pera con un paño húmedo, no es necesario la esterilización, dado que las partes no entran en contacto directo con el cuerpo del paciente.

· Retire la cámara primera, y limpie el velcro cámara y tubos con un paño húmedo. El brazalete puede ser lavado con jabón y agua fría como los otros brazaletes, pero debe jugarse con agua limpia por el revés y dejarlo secar al aire.

Equipo: Bomba de infusión
Marca:  HOSPIRA
Modelo: PLUM A +
Programe la limpieza semanal de rutina para la bomba de infusión. Para realizar la limpieza siga los siguientes pasos:

· Apague la Plum A+ con el pulsador de (encendido / apagado).

· Desconecte el dispositivo de la energía (alimentación)

Las superficies expuestas de la PLUM A+ se puede limpiar con un paño sin pelusas humedecido con una de las soluciones limpiadoras recomendadas que aparecen en la siguiente lista, o también con agua jabonosa suave y sin abrasivos.

Limpie la puerta del cassete con un paño suave y sin pelusa humedecido con uno de los limpiadores que se indican en la siguiente tabla o con una solución de agua jabonosa suave.
Use un cepillo pequeño y no abrasivo para ayudar en la limpieza del armazón del sistema de infusión y los componentes del chasis del subsistema. Para limpiar completamente el receptáculo del cassette, presione la lengüeta para soltar la puerta del cassette del seguro.

PRECAUCION:

Al limpiar los detectores de aire en la línea, no permita que las soluciones limpiadoras los saturen o que introduzcan al dispositivo.

	Solución de limpieza
	Fabricante
	Preparación

	Coverage HB
	Steris corporation 
	Según recomendación del fabricante.

	Formula C
	Diversey Corporation
	Según recomendación del fabricante.

	Dispatch
	Caltech Industries
	Según recomendación del fabricante.

	Precise
	Caltech Industries
	Según recomendación del fabricante.

	Lejía de uso doméstico.
	Varios
	Según recomendación del fabricante.

	Manu – Klenz
	Calgon vestal Laboratories 
	Según recomendación del fabricante.

	Vesphene 
	Steris Corporation
	Según recomendación del fabricante.

	Sporicidin 
	Sporidicin International
	Según recomendación del fabricante.


El caucho en la pinza del portasuero de la Plum A+2, así como los portasueros para ambos instrumentos, se pueden limpiar con alcohol isopropilico.

Como rutina, se deben limpiar todos los elementos que se encuentran detrás de la puerta del cassette con hisopos con puntas de algodón y solución limpiadora. Se puede separar la puerta de la manija para facilitar la limpieza.

Para destrabar la puerta de la manija, incline el dispositivo hacia atrás, abra la puerta del cassette y luego empuje la lengüeta para soltarla y abrirla completamente.

Precaución:

Para evitar el daño mecánico o electrónico, no sumerja el PLUM A+ en ningún liquido o solución limpiadora.

Precaución:

No rocié ninguna solución limpiadora en dirección a ninguna de las aberturas del instrumento.

Precaución:

· Algunas soluciones limpiadoras y desinfectantes pueden degradar lentamente los componentes plásticos. El empleo de limpiadores abrasivos o soluciones limpiadoras no recomendados por Hospira podrían provocar daños en el producto. No use compuestos que contengan combinaciones de alcohol isopropilico y cloruro de dimetil bencil amonio.

· Nunca use objetos cortantes como uñas, sujetapapeles o ganchos para limpiar el infusor.

· No esterilice con calor, vapor, óxido de etileno ni radiación.

· Para evitar daños en la bomba de infusión, solamente utilice las soluciones limpiadoras como se indica. Las propiedades desinfectantes de las soluciones de limpieza varían.
Hospitalización:

Equipo: Oximetro Portátil
Marca:  SAFE HART
Modelo: SHO 1001
Usar el alcohol medicinal para limpiar la goma, en el interior del oxímetro. También, limpie el dedo de prueba con el alcohol antes y después de cada prueba. (El interior de goma del oxímetro es de goma médica, que no tiene toxinas, y no es perjudicial para la piel)

Equipo: Oximetro portátil
Marca:  EDAN
Modelo: H100B
Los agentes de limpieza recomendados son:

· Agua con amoniaco <3%
· Etanol 75%

· isopropanol 70%.

Desinfección:

Limpie el oximetro de pulso antes de desinfectarlo.

Los desinfectantes recomendados incluyen: etanol al 75%, isopropanol al 70%, glutaraldehido hasta 3.6%

Equipo: Electrocardiógrafo.
Marca:  EDAN
Modelo: SE -1
Limpieza:

	Precaución: 

Desconecte la electricidad antes de la limpieza y desinfección. Si se utiliza la fuente de energía principal la unidad se debe apagar antes y se debe desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente. 




Limpieza de la unidad central y cable paciente La superficie de la unidad central y el cable paciente se pueden limpiar con un paño limpio embebido en agua jabonosa o detergente neutro no cáustico. Después de eso quite el detergente sobrante con un paño limpio y seco.

Limpieza de los electrodos Quite los restos de gel de los electrodos con un paño limpio y suave primero. Separe la válvula de succión y la copa de metal de los electrodos precordiales de succión y separe la pinza y la parte metálica de los electrodos miembros. Límpielos en agua tibia y asegúrese de que no queden restos de gel. Seque los electrodos con un paño limpio y seco, o séquelos naturalmente al aire. 

Limpieza del cabezal de impresión Un cabezal de impresión térmico sucio y dañado deteriorará la definición del registro. Así que se debe limpiar regularmente por lo menos una vez al mes. Abra la carcasa del registrador y saque el papel de registro. Limpie el cabezal de impresión y el rodillo de impresión con un paño limpio y suave empapado en 75% de alcohol. Si se trata de una mancha rebelde embébalo con un poco de alcohol primero y límpielo con un paño limpio y suave. Luego de que se seque con el aire, cargue el papel de registro y cierre la carcasa del registrador.

Precaución

· Evite que el detergente se filtre en la unidad central mientras se limpia. 

· No sumerja la unidad o el cable en líquido por ninguna razón. 

· No limpie la unidad o accesorios con tejido abrasivo y evite raspar los electrodos y el cabezal de impresión térmico.

Desinfección:

Para evitar daño permanente el equipo solo se puede desinfectar cuando se considere necesario de acuerdo con las reglas del hospital. Antes de la desinfección limpie primero el equipamiento. Luego limpie la superficie de la unidad y cable paciente con un 70% de alcohol isopropílico. Limpie los electrodos con un 70% de alcohol isopropilico. Nunca sumerja la unidad, el cable, o los electrodos en solución con desinfectante. 

PRECAUCIÓN: No utilice desinfectantes con cloro como el cloruro o hipoclorito de sodio, etc.

Esterilización:


Para evitar daño permanente al equipo solo se puede esterilizar cuando se considere necesario de acuerdo con las reglas del hospital. Se debe limpiar el equipamiento antes de la esterilización. 

PRECAUCIÓN: La esterilización, si se requiere, no se puede realizar con alta temperatura, autoclave o radiación. Observación: EDAN no acepta responsabilidad por la efectividad del control de enfermedades infecciosas al utilizar el proceso de desinfección o esterilización. Se aconseja consultar un experto en epidemiología.

Equipo: Laringoscopio 
Marca:  ADC
Modelo: N.A
Las hojas para laringoscopio deben limpiarse casi inmediatamente después del uso para evitar que se sequen los residuos de sangre, saliva, etc. En las hojas convencionales, el enchufe de la lámpara y los cables son partes integrales de la hoja para la limpieza y el reemplazo. 

ADVERTENCIA: No se recomienda la limpieza ultrasónica. 

Advertencias para la desinfección/esterilización de todas las hojas para laringoscopio. PRECAUCIÓN: Las hojas para laringoscopio ADC no vienen esterilizadas. El proceso Sterrad NO debe utilizarse con hojas de fibra óptica, desechables o no. 

ADVERTENCIA: No se recomienda la esterilización con autoclave de ciclo rápido y aire caliente, ya que estos procesos dañarán el instrumento. La reiteración de las altas temperaturas y los cambios de temperatura que causan las autoclaves acortarán la vida útil de todos los componentes del laringoscopio.

 ADVERTENCIA: No sumerja las hojas en soluciones de lejía, Betadine o peróxido. Si lo hace puede causar un daño grave al instrumento. También, evite el contacto de metal con metal en las hojas no desechables. 

Advertencias para la desinfección/esterilización de todos los mangos para baterías: PRECAUCIÓN: No permita que se filtre mucho líquido en los contactos eléctricos. Asegúrese de que las partes superior e inferior del mango para baterías estén bien ajustadas antes de utilizarlo. El mantenimiento deficiente de este dispositivo o no respetar las advertencias incluidas en este folleto de instrucciones puede producir la falla del dispositivo y/o la lesión del paciente.

Procedimiento básico de limpieza para hojas estándar y de fibra óptica 

Prepare una solución limpiadora Klenzyme, Manu-klenz o equivalente según las instrucciones del fabricante y sumerja las hojas en la misma durante diez minutos. Enjuague los dispositivos durante un minuto con agua tibia del grifo para eliminar todo residuo de detergente después de la limpieza. Seque con un paño limpio y sin pelusas. 

Nota: Permita siempre que las hojas se sequen completamente antes de desinfectarlas o usarlas. 

Procedimientos básicos de limpieza para mangos estándar y de fibra óptica 

Prepare una solución limpiadora Klenzyme, Manu-klenz o equivalente según las instrucciones del fabricante. Retire ambas tapas de los extremos del dispositivo y enjuague con agua tibia del grifo hasta que se haya eliminado toda la contaminación visible. Sumerja el mango y las tapas de los extremos durante diez minutos como mínimo en la solución preparada, asegurándose de que todos los componentes estén completamente sumergidos. Después del remojo, los componentes deben cepillarse con un cepillo de cerdas suaves prestando especial atención a las áreas a las que es difícil llegar. Enjuague con agua fría del grifo para eliminar todo residuo de detergente. Seque con un paño limpio y sin pelusas. 

Nota: Permita siempre que los mangos se sequen completamente antes de desinfectarlos o usarlos. 

Desinfección de alto nivel para hojas estándar y de fibra óptica

 Para lograr la desinfección de alto nivel, debe prepararse una solución de glutaraldehído (Cidex o equivalente) al 2,4% a 77°F (25°C) según las instrucciones del fabricante. Las hojas deben sumergirse completamente en el desinfectante durante 45 minutos como mínimo. Durante este tiempo de remojo no deben observarse burbujas en las hojas sumergidas. A continuación, las hojas se sacarán del desinfectante y se sumergirán en agua purificada para enjuagar todo el desinfectante. Esta inmersión será durante un minuto como mínimo y el proceso se repetirá otras dos veces, usando en cada caso agua purificada fresca. Una vez que se complete el enjuague, las hojas se secarán completamente usando un paño estéril y sin pelusas. 

Nota: Permita siempre que las hojas se sequen completamente antes de usarlas.

Desinfección de alto nivel para hojas de fibra óptica desechables 

Siga estas directrices para la esterilización con gas mediante óxido de etileno. 

· Temperatura 55°C (±5°C)

· Presión del OE - 180 mmHg (±20 mmHg) 
· Presión de la cámara 210 mmHg (±20 mmHg). 
Desinfección de alto nivel para mangos estándar y de fibra óptica
 Para lograr la desinfección de alto nivel, debe prepararse una solución de glutaraldehído (Cidex o equivalente) al 2,4% a 77°F (25°C) según las instrucciones del fabricante. Se debe retirar las tapas de los extremos de los mangos, y tanto las tapas de los extremos como los mangos deben sumergirse completamente en el desinfectante durante 45 minutos como mínimo. Durante este tiempo de remojo no deben observarse burbujas en los componentes sumergidos. A continuación, los componentes se sacarán del desinfectante y se sumergirán en agua purificada para enjuagar todo el desinfectante. Esta inmersión será durante un minuto como mínimo y el proceso se repetirá otras dos veces, usando en cada caso agua purificada fresca. Una vez que se complete el enjuague, los componentes se secarán completamente usando un paño estéril y sin pelusas. 

Nota: Permita siempre que los componentes se sequen completamente antes de reensamblar los mangos, colocar las baterías o usar los dispositivos. 

Esterilización con vapor para mangos y hojas de fibra óptica y estándar

	Tipo de esterilizador
	Con prevacio

	 Pulsos de preacondicionamiento: Temperatura mínima

Tiempo del ciclo completo

 Tiempo mínimo de secado:
	3

132°C (269.6°F)

4 minutos

20 minutos


	Tipo de esterilizador
	Por gravedad

	 Temperatura mínima:
 Tiempo del ciclo completo 
Tiempo mínimo de secado

	121°C (249.8°F)
30 minutos 

15 minutos 


Equipo: Aspirador de secreciones.
Marca:  Smaf 
Modelo: SXT 5A
Después de usar el aspirador apáguelo, retire la botella con tapa cuidadosamente y disponer en el contenido apropiado. La unidad y las piezas usadas se deben limpiar y desinfectar, en referencia a la lista de más abajo.
	PARTES 
	ENJUAGUE
	DESINFECCION 
	ESTERILIZACION

	Botella de almacenamiento
	Mezcle un poco de detergente doméstico en agua tibia y limpie cuidadosamente el
	Sumergirlos en la solución desinfectante Kangweida   (siguiendo sus instrucciones), durante una hora, y enjuagarlos y secarlos a fondo
	Esterilización a 121ªC por 20 minutos.



	Cubeta de limpieza
	
	
	

	tapa de la botella
	
	
	N.A

	Dispositivo de protección contra desbordamiento
	
	
	

	Manguera de succión
	
	
	

	tubo de succión
	
	
	

	Catéter de flema
	Un solo uso, reemplace por uno nuevo después de cada uso.


CIRUGIA:

Equipo: Lámpara cielitica
Marca:  Draeger
Modelo: 100/200
	ADVERTENCIA 

Respetar siempre la regulación sobre higiene del hospital cuando se manipulen dispositivos que estén contaminados con fluidos corporales.




	ADVERTENCIA Riesgo de daños en el dispositivo y lesiones personales Es obligatorio limpiar y desinfectar el dispositivo y los accesorios con un procedimiento validado.




	NOTA Para evitar el riesgo de infecciones para el personal del hospital y los pacientes, siempre limpiar y desinfectar el dispositivo después de cada uso.


	PRECAUCIÓN Limpiar y desinfectar las lámparas y los accesorios conforme a las instrucciones de uso correspondientes. Algunos componentes están compuestos por materiales sensibles a ciertos líquidos de desinfección. Seguir las recomendaciones de este capítulo.




	NOTA No utilizar detergentes abrasivos para la limpieza




Debido a la composición química y a la posible incompatibilidad de materiales, no es apropiado utilizar productos a base de: 

– compuestos que liberan halógenos 

– ácidos orgánicos fuertes

	NOTA seguir estrictamente las instrucciones de uso del fabricante del desinfectante




A fin de seleccionar el producto apropiado, observar siempre las instrucciones de uso del fabricante del desinfectante, así como sus especificaciones. 

Utilizar para la desinfección únicamente disolventes del grupo de desinfectantes de superficie.

 Por motivos de compatibilidad de materiales, los disolventes apropiados son aquellos en base a: 

– aldehídos.

 – compuestos que liberan oxígeno.

Reprocesamiento:

Clasificación de dispositivos médicos

Para el reprocesamiento, los dispositivos médicos están clasificados según su modo de aplicación y el peligro resultante del mismo:

 – Dispositivos médicos no críticos: Superficies accesibles para el usuario, p.ej., las superficies del dispositivo de la lámpara Polaris 100/200. 

– Dispositivos médicos semicríticos: p.ej., empuñaduras esterilizables

Limpieza y desinfección manuales

La desinfección manual debe llevarse a cabo preferiblemente con desinfectantes en base a aldehídos o compuestos de amoníaco cuaternarios. Observe las listas específicas de cada país sobre desinfectantes. La composición del desinfectante es responsabilidad del fabricante y puede cambiar con el tiempo. Observe estrictamente la información del fabricante sobre el desinfectante.

Desinfección y limpieza manuales 

- Retirar inmediatamente la suciedad con un paño humedecido en desinfectante.

	ADVERTENCIA El líquido penetrante puede provocar un mal funcionamiento o daños en el dispositivo, lo que pondría en peligro al paciente. Sólo desinfectar por frotamiento las superficies y los cables del dispositivo, y asegurarse de que ningún líquido penetre en el dispositivo.




1. Realice una desinfección superficial. 

2. Después de que haya pasado el tiempo de contacto, retirar los restos de desinfectante.

	PRECAUCIÓN Daños en la lámpara de quirófano Muchos materiales son sensibles a ciertas soluciones orgánicas específicas, que a veces se utilizan para la limpieza y la desinfección (p.ej., fenoles, compuestos que liberan halógenos, ácidos orgánicos fuertes, etc.). Si la lámpara se expone a esta clase de sustancias, pueden producirse daños que no son visibles de manera inmediata.




Procedimiento de reprocesamiento

	NOTA Utilizar únicamente los desinfectantes recomendados por el fabricante de desinfectante para el uso con los materiales citados.




Comprobación de los procedimientos y los productos de limpieza:

La limpieza y desinfección de la lámpara Polaris 100/200 se comprobó con la ayuda de los siguientes procedimientos y productos. 

Los siguientes productos han demostrado tener una buena compatibilidad de materiales y efectividad en el momento de la comprobación:
 – buraton® 10F de Schülke & Mayr GmbH (aldehídos como base activa)
 – Dismozon® pur de Bode Chemie GmbH (compuesto de peróxido como base activa)

Desinfección/limpieza del cristal inferior

– Para cada paciente nuevo 

– Mínimo una vez a la semana

Dräger recomienda limpiar el cristal inferior con un paño suave y sin pelusas frotando radialmente de adentro hacia fuera.

Desinfección/limpieza de la empuñadura del soporte tubular

Para cada paciente nuevo

[image: image5.png]



1. Desinfectar por frotamiento la empuñadura (A) del soporte tubular, ver "Desinfección y limpieza manuales" en la página 46. 
2. Tirar lateralmente de la empuñadura (A) del soporte tubular y desinfectar por frotamiento la superficie (B) que normalmente está cubierta por la empuñadura, ver "Desinfección y limpieza manuales" en la página 46.

Inspección visual

- Inspeccionar todas las piezas respecto a eventuales daños o desgastes, p. ej., agrietamiento, fragilización o endurecimiento y suciedad residual.

REPROCESAMIENTO DE LAS EMPUÑADURAS ESTERILIZABLES

Comprobación de los procedimientos y los productos de limpieza

La limpieza y desinfección de las empuñaduras esterilizables se comprobó con la ayuda de los siguientes procedimientos y productos.

 Los siguientes productos han demostrado tener una buena compatibilidad de materiales y efectividad en el momento de la comprobación: 

– Korsolex ® extra de Bode Chemie GmbH (aldehídos como base activa) 

– neodisher® LM 2 de Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG 

– neodisher® MediClean  de Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG

Desmontaje

Retirada de la empuñadura esterilizable

 La empuñadura esterilizable está situada en el cristal inferior de la lámpara y se desmonta de la empuñadura interior.

[image: image6.png]



1. Agarrar la empuñadura esterilizable (A). 

2. Mantener presionado el botón (B) situado en el extremo inferior de la empuñadura y retirar la empuñadura esterilizable.

Limpieza manual 

La limpieza manual debería realizarse preferiblemente con agua corriente y detergentes comerciales en base a compuestos ligeramente alcalinos.

Realización de la limpieza manual 

1. Limpie la suciedad visible bajo agua corriente. El uso de un limpiador ultrasónico mejora los resultados de la limpieza. 

2. Utilice los productos de limpieza según las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que se pueda acceder bien a todas las superficies que deban limpiarse. Si es necesario, utilice cepillos adecuados. 

3.  Aclare las piezas bajo agua corriente hasta que no se aprecien restos del producto de limpieza. 
4.  Comprobar que las piezas no presentan suciedad ni daños visibles. Si es necesario, repetir la limpieza manual.

Desinfección manual 
La desinfección manual debe llevarse a cabo preferiblemente con desinfectantes en base a aldehídos o compuestos de amoníaco cuaternarios.
 Observe las listas específicas de cada país sobre desinfectantes.
La composición del desinfectante es responsabilidad del fabricante y puede cambiar con el tiempo. 
Observe estrictamente la información del fabricante sobre el desinfectante.

REALIZACION DE LA DESINFECCION MANUAL

1. Sumergir las piezas en desinfectante. 

2. Después del tiempo de contacto, aclare las piezas bajo agua corriente hasta que no se aprecien restos de desinfectante. 

3.  Comprobar que las piezas no presentan suciedad ni daños visibles. Si es necesario, repetir la desinfección manual. 

4. Agitar las piezas para eliminar totalmente el agua residual. Deje que las piezas se sequen bien.

Realización de desinfección y limpieza mecánicas 

1. Seguir las instrucciones de uso de la lavadora desinfectadora. 

2.  Colocar las piezas de forma que todos los espacios y superficies interiores queden completamente limpios y el agua pueda escurrir sin dificultad. 

3.  Utilizar detergentes adecuados. 

4.  Seleccione el programa adecuado, a ser posible un programa para anestesia.
 – La limpieza tiene que realizarse a una temperatura de 40 °C a 60 °C (de 104 °F a 140 °F) durante un mínimo de 5 minutos. 
– La desinfección térmica tiene que realizarse a una temperatura de 80 °C a 95 °C (de 176 °F a 203 °F) y con el tiempo de exposición correspondiente. 
5. Lleve a cabo el aclarado final con agua desionizada. 

6.  Saque inmediatamente las piezas de la lavadora desinfectadora. 

7.  Comprobar que las piezas no presentan suciedad ni daños visibles. Si fuera necesario, repetir el programa o realizar la limpieza y desinfección manuales. 

8.  Deje que las piezas se sequen bien.

Inspección visual 

-Inspeccionar todas las piezas respecto a eventuales daños o desgastes, p. ej., agrietamiento, fragilización o endurecimiento y suciedad residual.

	PRECAUCIÓN 

Incluso los accesorios diseñados para ser reutilizados tienen una vida útil limitada (p.ej., después del reprocesamiento). La manipulación y el reprocesamiento pueden incrementar el desgaste y reducir notablemente la vida útil (p. ej., los residuos de desinfectante pueden atacar al material de forma más intensa durante la limpieza en autoclave). Estas piezas deben sustituirse siempre que se detecten signos externos de desgaste, por ejemplo, fisuras, deformaciones, cambios de color, desprendimientos, etc.




Esterilización

Durante la esterilización, los microorganismos vivos son eliminados de los dispositivos médicos semicríticos. El agua residual en el interior de los componentes también se seca. 

-Esterilizar únicamente piezas limpias y desinfectadas.

 Para la esterilización, emplear un esterilizador de vapor al vacío (, preferiblemente con vacío fraccionado. 

-Esterilizar las piezas usando el proceso fraccional de vapor al vacío (como máx. 134 °C/ 273 °F y 8 minutos). 

- La empuñadura esterilizable no debe ser expuesta a cargas mecánicas durante la esterilización. De lo contrario, podría deformarse de modo permanente. 

- La empuñadura esterilizable sólo deberá volverse a colocar en la lámpara justo antes de su uso.

Vida útil de la empuñadura esterilizable

NOTA Los procedimientos de desinfección basados en sustancias activas fuertemente alcalinas (es decir, con un valor del pH superior a 9) pueden provocar un mayor desgaste del material de la empuñadura esterilizable y, por consiguiente, una reducción de la vida útil.

NOTA Las esterilizaciones y uso frecuentes causan desgaste en la empuñadura esterilizable. En caso de fatiga del material, como agrietamiento y/o decoloración, es preciso cambiar la empuñadura esterilizable.
Equipo: Maquina de anestesia
Marca:  Draeger
Modelo:  Fabius Plus XL.
Información de seguridad sobre el reproceso

	PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de infección tanto para el personal hospitalario como para los pacientes, se deben limpiar y desinfectar los dispositivos médicos después de cada uso. Es preciso emplear ropa de protección, protección para los ojos, etc.




- ¡Deben seguirse las normas sobre higiene del centro clínico! 

- Vuelva a procesar el dispositivo médico cuando haya terminado el tratamiento de cada paciente. Las recomendaciones de reproceso no eximen al personal de la obligación de respetar los requisitos higiénicos y las directrices sobre higiene y seguridad laboral relativas al reproceso de dispositivos médicos. Para garantizar el reproceso profesional de los dispositivos médicos, deberán seguirse las recomendaciones proporcionadas por el Instituto Robert Koch en el documento "Exigencias higiénicas para el reacondicionamiento de productos médicos".

Limpieza previa

	NOTA Para evitar la acumulación de suciedad en el sistema respiratorio, un componente comparable a instrumentos quirúrgicos (proteínas, sangre, etc.), Dräger recomienda utilizar filtros desechables en el dispositivo médico. De lo contrario, la contaminación descrita requiere una limpieza previa en un baño ultrasónico. El efecto positivo de la limpieza, dentro del marco de la limpieza previa general, ha sido mostrado en una prueba realizada con el desinfectante Gigasept AF (solución del 4 %). Piezas afectadas: sistema respiratorio compacto, cubierta de válvula, boquilla de espiración, absorbedor y válvula APL. Una vez realizada la limpieza previa, enjuague todas las piezas con agua corriente hasta que no se detecte resto alguno de productos de limpieza (aprox. 5 min).




Métodos de reproceso 
Limpieza y desinfección mecánicas
 Utilice una lavadora desinfectadora que cumpla con EN ISO 15883, a ser posible con un carro para los accesorios de ventilación y de anestesia, para la limpieza y desinfección automáticas. Utilice productos de limpieza enzimáticos o alcalinos suaves (con pH neutro). El usuario debe atenerse estrictamente a las instrucciones de uso del fabricante del producto de limpieza.

Colocación de las piezas en la máquina de limpieza y desinfección 

- Coloque las piezas en la máquina de limpieza y desinfección. Siga las instrucciones de uso de la máquina. 

- Coloque las piezas de tal forma que todos los espacios interiores queden limpios (por ejemplo, los tubos) y el agua pueda escurrir completamente.

Programa de limpieza 

-Seleccione el programa adecuado, a ser posible un programa para anestesia. La limpieza se realiza a una temperatura de 40 a 60 °C (de 104 a 140 °F) durante un mínimo de 5 minutos. 

Desinfección térmica 

- La desinfección térmica se realiza a una temperatura de 80 a 95 °C (de 176 a 203 °F) y con el tiempo de contacto correspondiente. 

-Lleve a cabo el aclarado final con agua desionizada.
Tras finalizar el programa de limpieza y desinfección

- Saque inmediatamente las piezas de la máquina de limpieza y desinfección. 

- Inspeccione las piezas con respecto a suciedad y daños visibles. Si es preciso, repita el ciclo de limpieza o limpie las piezas manualmente. 

- Deje que las piezas se sequen íntegramente.

Productos de limpieza 
La compatibilidad de materiales de los accesorios Dräger reutilizables se ha comprobado con distintos productos de limpieza enzimáticos y alcalinos suaves a 95 °C (203 °F) durante 10minutos. Los siguientes productos han demostrado una buena compatibilidad en el momento de la comprobación: 
– Neodisher FA, Neodisher Medizym fabricado por Dr. Weigert

El usuario debe atenerse estrictamente a las instrucciones de uso del fabricante del producto de limpieza.

Limpieza manual
 Si no se dispone de una máquina de limpieza y desinfección, limpie las piezas manualmente con agua corriente y productos de limpieza comerciales. El usuario debe atenerse estrictamente a las instrucciones de uso del fabricante del producto de limpieza.

-Retire la suciedad de las superficies bajo agua corriente. 

-Utilice los productos de limpieza según las especificaciones del fabricante. Asegúrese de que se pueda acceder bien a todas las superficies que deban limpiarse, por ejemplo, el interior de los tubos. Utilice cepillos adecuados, si es preciso.
 No utilice cepillos para el sensor de flujo. Siga las instrucciones de uso correspondientes. 

- Aclare las piezas bajo agua corriente hasta que ya no se detecten residuos del producto de limpieza.

-Inspeccione las piezas por si presentan suciedad o daños visibles. Repita la limpieza manual si es preciso.

Desinfección manual
 La desinfección manual debería llevarse a cabo preferiblemente con desinfectantes a base de aldehídos o compuestos de amoníaco cuaternario. Se debe comprobar la eficacia de los desinfectantes utilizados. Observe lo indicado en las listas específicas de cada país. El usuario debe atenerse estrictamente a las instrucciones de uso del fabricante del producto de limpieza.

Desinfectantes 

La compatibilidad de materiales de los accesorios Dräger que se van a reprocesar se ha comprobado con varios desinfectantes. La prueba demostró que los siguientes desinfectantes presentan una buena compatibilidad de materiales: 

Desinfectantes de superficie (para superficies de equipos)

 – Incidin Extra N de Ecolab 

– Incidur de Ecolab Desinfectante de instrumentos (para componentes o accesorios): 

– Korsolex extra fabricado por Bode Chemie 

– Gigasept FF fabricado por Schülke & Mayr

 La composición del desinfectante es responsabilidad del fabricante y puede cambiar con el tiempo.

Desinfección de superficies

	ADVERTENCIA La penetración de líquidos puede producir el fallo del dispositivo médico o daños en el mismo y poner en peligro al paciente. Desinfecte las piezas únicamente mediante frotamiento y asegúrese de que ningún líquido penetre en el aparato




- Tras la limpieza manual, lleve a cabo la desinfección de superficies.  

- Elimine los restos de desinfectante.

Desinfección de componentes o accesorios 

- Desinfecte las piezas por inmersión. 

- Aclare bien las piezas bajo abundante agua corriente hasta que no queden residuos visibles del desinfectante.  

-Inspeccione las piezas con respecto a suciedad y daños visibles. Repita la desinfección manual si es preciso. 

- Agite las piezas para eliminar por completo los restos de agua. Deje que las piezas se sequen íntegramente.

Inspección visual 
-Inspeccione todas las piezas respecto a posibles daños o signos de desgaste, por ejemplo, agrietamientos, pérdida de elasticidad o endurecimiento pronunciado y suciedad residual.

	PRECAUCIÓN 

La vida útil de accesorios reutilizables (por ejemplo, después de reprocesarlos) también es limitada. Debido a una variedad de factores que acaecen durante la manipulación y el reproceso de estos accesorios (por ejemplo, los residuos de desinfectantes pueden afectar con mayor intensidad al material durante el auto-clavado), el desgaste puede ser mayor y la vida útil puede reducirse considerablemente. Estas piezas deben sustituirse siempre que se detecten signos de desgaste como, por ejemplo, fisuras, deformaciones, cambios de color, desprendimientos, etc.




Esterilización
 Emplee un esterilizador de vapor al vacío (conforme a la norma DIN EN 285) para la esterilización, preferiblemente con vacío fraccional.

	PRECAUCIÓN ¡Los componentes no se deben esterilizar en óxido de etileno! El óxido de etileno se puede infiltrar al interior de las piezas constituyendo un peligro para la salud.




	PRECAUCIÓN El sensor de flujo Spirolog y el sensor de flujo Infinity ID no deben esterilizarse en vapor caliente. Los sensores de flujo no son resistentes a las altas temperaturas y podrían resultar dañados.




-La esterilización por vapor caliente puede realizarse a 134 °C (273,2 °F). Observe las instrucciones de uso del dispositivo médico.

Reproceso y desinfección 

Este apartado contiene instrucciones para el desmontaje y la limpieza de la estación de anestesia Fabius plus XL. Durante los ciclos de reproceso, los vaporizadores permanecen acoplados al dispositivo médico.

	PRECAUCIÓN Al mover la tabla escritorio, los brazos y los cajones, mantenga una distancia con respecto a los bordes con el fin de evitar aplastamientos.




SUPERFICIES DEL DISPOSITIVO

	PRECAUCIÓN 

Riesgo de daños en el dispositivo médico. Las superficies de Fabius plus XL, los tubos de gas a presión y los cables no se deben tratar con productos que contengan alcohol.




Desmontaje del sistema respiratorio compacto 

- Retire todos los tubos respiratorios. 

 -Desconecte la extensión para la bolsa reservorio y la bolsa aflojando los dos tornillos de mariposa. 
- Retire el tubo respiratorio. 

- Retire el tubo de gas fresco del sistema respiratorio. 

- Retire el tubo flexible de evacuación. 

- Retire el cable del sensor de flujo. 

- Retire el cable del sensor de O2. 

- Retire el cable de presión respiratoria. 

- Retire las líneas APL bypass y PEEP/PMAX del sistema respiratorio y del lateral de la máquina.           -Retire el absorbedor (para acceder a las instrucciones completas, consulte la página 193).

- Retire el sistema respiratorio compacto. 
1 Retire el tapón de la cúpula inspiratoria.
 Desmontaje de la válvula inspiratoria 
2 Desenrosque la tuerca de retención. 
3 Retire la tapa de inspección. 
4 Extraiga el disco de la válvula.
 5 Retire la junta. Desmontaje de la válvula espiratoria 
6 Desenrosque la tuerca de retención. 
7 Retire la tapa de inspección. 
8 Extraiga el disco de la válvula. 
9 Retire la junta.

[image: image7.png]



Desmontaje del puerto de gas de desecho 

- Desenrosque el puerto de gas de desecho.

[image: image8.png]s—




Desmontaje del sensor de flujo 

1 Afloje el racor del puerto espiratorio.

 2 Retire el protector del sensor de flujo. 

3 Extraiga el sensor de flujo. 

	PRECAUCIÓN Riesgo de fallo en la medición de flujo Si los sensores de flujo se desinfectan o se limpian en una máquina, provocará que se dañen y que falle la medición del flujo. Desinfecte y limpie los sensores de flujo tal y como se describe en las instrucciones de uso de los sensores de flujo Spirolog, Infinity ID y SpiroLife.




	PRECAUCIÓN Riesgo de fallo en la medición de flujo Si esteriliza los sensores de flujo Spirolog e Infinity ID en vapor de alta temperatura, provocará que se dañen y que falle la medición de flujo. Desinfecte y limpie el sensor de flujo tal y como se describe en las instrucciones de uso de los sensores de flujo Spirolog, Infinity ID y SpiroLife




[image: image9.png]&@0@#?«%





Desmontaje de la válvula APL 

- Desenrosque la tuerca de retención. 

- Retire la válvula APL. 

- Desenrosque el puerto de salida de gas de desecho.

 - Retire el gancho de la línea de muestreo (opcional) del conector de la válvula APL y del puerto de salida de gas de desecho.

Desmontaje de los componentes del ventilador

 1 Abra la puerta del ventilador. 

2 Desconecte la línea del sensor de presión de la cámara del ventilador del conector correspondiente. 

3 Abra los tres clips. 

4 Retire la cubierta.

 5 Retire el diafragma del ventilador

[image: image10.png]



Desmontaje del sistema de evacuación de gas anestésico (AGSS) 

- Desmonte el sistema de recogida de gas anestésico (AGS), incluido el tubo de evacuación y el tubo de escape del dispositivo médico.

Desmontaje del sistema de aspiración 

- Retire el conjunto de la botella de aspiración, incluidos la botella y el regulador.

	ADVERTENCIA Riesgo de infección Utilice siempre guantes para vaciar la botella de aspiración. Observe las regulaciones sobre higiene del hospital. 



	NOTA Para obtener instrucciones sobre el reproceso y la desinfección de la botella de aspiración reutilizable y del regulador de aspiración, consulte las instrucciones de uso correspondientes.




Reproceso del sistema respiratorio 

Todas las piezas del sistema respiratorio, el diafragma del ventilador, la pieza en Y, los tubos respiratorios, la bolsa reservorio, las piezas del absorbedor, las piezas de la unidad de aspiración de secreciones y las piezas del sistema de evacuación de gas anestésico. 
- Realice una desinfección térmica en la lavadora desinfectadora a 93 °C (200 °F) / 10 minutos. Utilice sólo agentes limpiadores neutros o alcalinos suaves (p. ej., Neodisher Medizym, Neodisher FA) y agua completamente desmineralizada. ¡Durante la desinfección térmica, no es necesario añadir desinfectantes químicos, ya que existe riesgo de corrosión!

	ADVERTENCIA Después de realizar el lavado, se precisa una esterilización por vapor caliente para secar por completo el sistema respiratorio. El secado insuficiente de las zonas de control ubicadas en la placa de válvulas puede afectar negativamente al funcionamiento o provocar fallos en el dispositivo médico.




Sensor de O2

	PRECAUCIÓN 

Riesgo de daños en el equipo El sensor de O2 no se debe esterilizar ni desinfectar.




Sensores de flujo Spirolog Infinity ID y SpiroLife 

Reprocese los sensores de flujo según las instrucciones de uso correspondientes.

	PRECAUCIÓN 

Los sensores de flujo no deben reprocesarse en una máquina de limpieza y desinfección. No los limpie con aire comprimido, chorro de agua, cepillo, etc. De lo contrario, los alambres finos de los sensores de flujo se pueden destruir. Los sensores de flujo Spirolog e Infinity ID no deben esterilizarse en vapor caliente. Los sensores de flujo no son resistentes a las altas temperaturas y se destruirán.




	PRECAUCIÓN

 Utilice únicamente soluciones de desinfectante puro para desinfectar los sensores de flujo. Los residuos como, p. ej., hilachas, pueden provocar la destrucción de los sensores de flujo




	ADVERTENCIA 

Peligro de incendio Deje que los sensores de flujo se sequen al aire durante al menos 30 minutos después de utilizar desinfectantes que contengan sustancias inflamables. Estas sustancias emiten vapores que podrían inflamarse durante la calibración.


	PRECAUCIÓN 

Los sensores de flujo sólo pueden reutilizarse mientras sea posible realizar una calibración automática.


Esterilización:

	PRECAUCION Riesgo de daños en el dispositivo médico Los sensores de flujo Spirolog e Infinity ID no deben esterilizarse en vapor caliente.




Esterilización por vapor a 273°F (134°C)

	PRECAUCIÓN Riesgo de daños en el dispositivo médico Los sensores de flujo SpiroLife no se pueden someter a una esterilización por plasma o radiación.




Siga estrictamente las instrucciones de uso correctas. 

Todos los componentes con las opciones de reproceso adecuadas están mencionados en la lista de mantenimiento de los componentes de Fabius plus XL, página 180. ¡Siga las regulaciones sobre higiene del centro clínico!

[image: image11.png]Componentes reprocesables

Intervalos de reproceso recomendados !

Confiroenla |Con fitro antim-|  Sinfitro
piezaen | crobianoenel

puerto inspirato-

rio y espiratorio
Supericie del dispositivo Diariamente | Diariamente | Por paciente
Cable de alimentacion, tubos de gas a presion Diariamente | Diariamente | Por paciente
Manomelro respiratorio Semanaimente | Semanaimente | _Diariamente
Sistema respiratorio Diariamente | Por pacients | Por paciente

Valvula inspiratoria, valvula espiratoria, valvuila APL

‘Semanaimente | Semanaments | _Por paciente

Puerto espiratorio

‘Semanaimente | Semanaimente | Por paciente

Valvula el puerto de salida

‘Semanaimente | Semanaments | Por paciente

Cubierta del ventiador

‘Semanaimente | Semanaimente | Por paciente

Diafragma del ventilador

‘Semanaimente | Semanaments | _Por paciente

Tubo flexivle del ventilador

‘Semanaimente | Semanaimente | Por paciente

Inserto del absorbedor

Semanaimente | Semanamente | Por paciente

Sensor e flujo Spirolog/SpiroLife

Observar las instrucciones de uso de 0s sensores.
de flujo

Soporie de la tapa de I valvula de 2 bolsa manual

Semanaiments | Semanaiments | Por pacents

Sistema de evacuacion de gas anestésico

Observar las instrucciones de uso del AGS

Gancho de linea de muestreo

Semanamente | Semanaments | Diramerte

Sistema de aspiracion y conjunto de Ia botella de
aspiracion, accesorios

Observar las instrucciones de s el sistema de
aspiracion





1. Los intervalos de reproceso dependen del uso y de la posición de los filtros. Esta tabla tiene carácter meramente informativo. Tienen prioridad las instrucciones del responsable de la higiene del centro hospitalario.

2. Elimine las posibles acumulaciones de agua en el diafragma del ventilador. Grandes cantidades de agua condensada pueden afectar al funcionamiento de la estación de anestesia y/o provocar el fallo del equipo.

[image: image75.png]

1. Después de la limpieza y desinfección mecánicas, se precisa una esterilización por vapor caliente para secar el sistema respiratorio. Un secado insuficiente de las zonas de control ubicadas en la placa de válvulas puede afectar negativamente al funcionamiento del dispositivo médico o provocar fallos en el mismo. 

2.  Válvula, cubierta del ventilador y manguito AGS: asegúrese de que los líquidos de limpieza y aclarado puedan fluir en la dirección de apertura de la válvula. 

3.  Elimine las posibles acumulaciones de agua en el diafragma del ventilador. Grandes cantidades de agua condensada pueden afectar al funcionamiento de la estación de anestesia y/o provocar el fallo del equipo.

Reensamblaje del sistema respiratorio

 Montaje de la válvula inspiratoria 

1 Coloque la junta en la parte superior del disco de la válvula.

 2 Coloque el disco de la válvula en su alojamiento. 

3 Coloque la tapa de inspección. 

4 Apriete firmemente la tuerca de retención.

 5 Inserte el tapón de la cúpula inspiratoria. Montaje de la válvula espiratoria 

6 Coloque la junta en la parte superior del disco de la válvula. 

7 Coloque el disco de la válvula en su alojamiento. 

8 Coloque la tapa de inspección. 

9 Apriete firmemente la tuerca de retención.

[image: image12.png]



Montaje de la válvula APL

	ADVERTENCIA 

Tienda todas las líneas y cables alejados de la válvula APL para evitar interferencias con el mando de ajuste de la válvula APL. Las líneas o cables que puedan quedar atrapados debajo del mando de ajuste de la válvula APL podrían afectar al correcto funcionamiento de la válvula.


10 Monte el gancho de la línea de muestreo (opcional) en el conector de la válvula APL y en el puerto de salida de gas de desecho.
 11 Coloque la válvula APL en su alojamiento y apriétela firmemente con la tuerca de retención.

[image: image13.png]



Montaje del puerto de gas de desecho 

 Enrosque el puerto de gas de desecho, desde la parte inferior, en el sistema respiratorio compacto. Asegúrese de que se cierra herméticamente.

[image: image14.png]artl)




Instalación de los componentes restantes del sistema respiratorio 

 - Siga las instrucciones a partir de la página 54 para volver a instalar los siguientes componentes del sistema respiratorio: 

– Sensor de flujo

 – Sistema respiratorio

 – Tubo respiratorio 

– Tubo de gas fresco

 – Extensión para la bolsa reservorio (opcional) y bolsa 

– Sensor de flujo y cables de presión respiratoria 

– Cables de APL bypass y PEEP/PMAX 

– Cable del sensor de O2 

– Tubos del sistema respiratorio 

- Siga las instrucciones de la página 193 para instalar de nuevo el sistema absorbedor.

Reinstalación del ventilador 

1 Abra la puerta del ventilador con la unidad de ventilador acoplada. 

2 Suelte los tres ganchos.

 3 Retire la cubierta. 

4 Inserte el diafragma. 

- Instale la cubierta y fije los tres ganchos. 

5 Conecte la línea del sensor de presión de la cámara del ventilador al conector correspondiente.

-Cierre la puerta del ventilador con la unidad de ventilador acoplada.
[image: image15.png]



Reinstalación del sistema de evacuación 

Reconexión del sistema de recogida de gas anestésico (AGS) Todos los sistemas de evacuación de gas anestésico (AGSS) utilizados en el Fabius plus XL deben cumplir con la norma ISO 8835-3. El sistema de evacuación se utiliza con sistemas de eliminación de gas de desecho de vacío. El sistema AGS no se emplea como sistema independiente. Se utiliza como uno de los tres componentes del sistema AGSS.

	ADVERTENCIA 

Riesgo de lesiones para el paciente. Si las aberturas laterales del sistema de recogida están bloqueadas, puede generarse una presión negativa en el sistema respiratorio y en los pulmones del paciente. Compruebe siempre que las aberturas laterales del sistema de recogida no están bloqueadas.




	NOTA Retire la toma del tubo flexible de evacuación antes de realizar la conexión.

Los tubos flexibles de evacuación no deben estar pinzados, torcidos ni bloqueados.




Enganche el sistema de recogida con las ranuras en los conectores correspondientes del dispositivo básico, dejando que éste se deslice hacia abajo hasta su posición.

 1 Conecte el tubo flexible de evacuación a la toma correspondiente del sistema de recogida.           -Acople el conector del tubo flexible de evacuación al terminal del sistema de eliminación. 

2 Cierre con un tapón roscado la conexión que no se vaya a utilizar.                                                        - Introduzca el tubo flexible de transferencia en la toma correspondiente. 

- Conecte el otro extremo del tubo flexible de transferencia al puerto de gas de desecho situado debajo del sistema respiratorio.

[image: image16.png]



1 Instale el filtro de partículas y apriete la tuerca de retención.

2 Instale de nuevo el caudalímetro con la escala orientada hacia la parte frontal de la máquina. 

3 Apriete la tuerca de retención. 

- Vuelva a instalar el recipiente del volumen amortiguador en el sistema de evacuación.

	ADVERTENCIA Riesgo para el paciente No tape las aberturas laterales del sistema de recogida. En caso contrario, puede reducirse el flujo de gas fresco del sistema respiratorio.




Para obtener más información sobre el sistema AGS, consulte las instrucciones de uso específicas suministradas con el sistema de recogida de gas anestésico AGS (9038579).

En la siguiente tabla se mencionan los componentes de Fabius plus XL con los métodos de procesamiento recomendados. El procesamiento incluye la limpieza, la desinfección y/o la esterilización según corresponda para cada componente. Esta tabla sólo sirve como referencia. Siga la política de su institución respecto a los métodos y agentes específicos para la limpieza y la esterilización.

	PRECAUCIÓN Fabius plus XL y sus componentes no se deben tratar con vapores de formaldehído u óxido de etileno.




Aplicable para pacientes no infecciosos

	PRECAUCIÓN Para pacientes infecciosos, todas las piezas que entren en contacto con gas respiratorio deben esterilizarse después de la desinfección y limpieza.




La lista tiene únicamente carácter orientativo. Deberán seguirse las instrucciones del responsable de sistemas de higiene del centro hospitalario, que tendrán prioridad sobre cualquier otra indicación.

[image: image17.png]



Reinstalación del sistema de aspiración 

Reconexión del sistema de aspiración El sistema de aspiración opcional para el Fabius plus XL está compuesto por un regulador de aspiración y una botella de aspiración. El regulador de aspiración está acoplado a un soporte fijado al canal lateral del dispositivo de anestesia. La botella de aspiración deseada por el cliente se acopla a una guía oscilante separada, situada en el canal lateral. 

- Acople el brazo portador del sistema de aspiración al canal lateral situado en el lateral del dispositivo de anestesia. 

1 Monte el regulador de aspiración en el soporte. 

- Reprocese la botella de aspiración según las instrucciones de uso proporcionadas con la botella.

 2 Acople la botella de aspiración a la guía oscilante.

Dependiendo del sistema de aspiración que se utilice:

En caso de uso de AIR u O2 como gas motriz: 

-Conecte el tubo flexible de conexión de aire del sistema de aspiración a la salida de aire del bloque de suministro de gas (opcional) o directamente a la línea de suministro de gas. 

Con sistema de aspiración por vacío: 

-Conecte el tubo flexible de vacío del sistema de aspiración directamente a la línea de suministro de gas.

 Asegúrese de que el sistema de aspiración esté operativo según las instrucciones de uso adjuntas.

	ADVERTENCIA El sistema de aspiración debe emplearse únicamente en el modo »Man/Spont« o si la pieza en Y no está conectada.




[image: image18.png]~N

[l

&





SENSOR DE FLUJO 

Reprocesamiento:

Información de seguridad:

Información de seguridad:

	ADVERTENCIA:

Riesgo de infección:

Los productos reutilizables deben ser reprocesados. De lo contrario hay un riesgo elevado de infecciones y el funcionamiento de los productos podría verse afectado.

Cumpla con las regulaciones de higiene del hospital.

Utilizar procedimientos validados para el reprocesamiento.

Reprocesar los dispositivos reutilizables después de cada utilización.

Observar las instrucciones del fabricante sobre productos de limpieza y desinfección.


	PRECAUCION:

Riesgo de lesiones para el paciente debido a una avería de la medición del flujo.

El reprocesamiento inadecuado y la suciedad, como por ejemplo depósitos y partículas, pueden dañar el sensor de flujo.

El reprocesamiento inadecuado y la suciedad, como por ejemplo depósitos y partículas, pueden dañar el sensor de flujo.

El reprocesamiento inadecuado y la suciedad, como por ejemplo depósitos y partículas, pueden dañar el sensor de flujo:
· No realizar ninguna limpieza o desinfección mecánica.

· No realizar ninguna esterilización por plasma o radiación.

· No aplicar chorro de agua, aire comprimido, cepillos o similares 

· No limpiar en baño ultrasónico.

· No realizar esterilización con vapor caliente.

· Para desinfectar el sensor de flujo, utilizar únicamente soluciones de desinfección limpia.


El reprocesamiento completo del sensor de flujo abarca la limpieza manual y la consiguiente desinfección por inmersión.

Información de desinfectantes:

Utilice desinfectantes que cuenten con aprobación nacional y sean aptos para el procedimiento de reprocesamiento en cuestión.

Procedimiento de reprocesamiento validados:

La idoneidad de un procedimiento de reprocesamiento depende de la clasificación del componente.

La eficacia de los procedimientos de reprocesamiento enumerados ha sido validada por laboratorios independientes certificados de acuerdo con la Norma ISO 17025.

En el momento de la validación, los siguientes procedimientos de reprocesamiento mostraron buena compatibilidad de materiales y eficacia:
	Productos efectivos validados con buena compatibilidad de materiales

	Procedimiento
	Producto
	Fabricante 
	Concentración
	Tiempo de contacto

	Limpieza manual
	Sekusept powder classic
	Ecolab
	4%
	15 min

	Desinfección por inmersión
	Sekusept powder classic
	Ecolab
	4%
	15 min


Limpieza manual con la consiguiente desinfección por inmersion:

	Advertencia:

Riesgo de incendio.

Los vapores residuales de los desinfectantes fácilmente inflamables (p. ej, alcoholes) y los depósitos que no hayan sido eliminados durante el reprocesamiento  pueden encenderse cuando el sensor de flujo este en uso.

· Asegurar una limpieza y desinfección libre de partículas.

· Después de la desinfección, dejar que el sensor de flujo se ventile al menos durante 30 minutos.

· Antes de insertar el sensor de flujo, comprobar que no haya aerosoles de medicamentos y partículas.

· Sustituir los sensores de flujo que presentan daños, suciedad o partículas.



Limpieza manual:

1. Preparar las soluciones de limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Sumergir el sensor de flujo en la solución sin que produzcan burbujas. Al comienzo y al final del tiempo de contacto, girar energéticamente el sensor de flujo en la solución de limpieza 3 veces como mínimo. Asegurar que la solución de limpieza cubra todas las superficies y espacios interiores.

3. Enjuagar el sensor de flujo suficientemente con una pila llena de agua (calidad del agua: como mínimo agua potable) hasta que ya no se vea ningún residuo de producto de limpieza.

Desinfección por inmersión:

1. Preparar la solución desinfectante de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Girar el sensor de flujo repetidamente en la solución. Asegurar que la solución cubra todas las superficies y espacios interiores.

3. Enjuagar el sensor de flujo suficientemente con una pila llena de agua (calidad del agua: como mínimo agua potable) hasta que ya no se vea ningún residuo de del desinfectante.
4. Inspeccionar el sensor de flujo en busca de suciedad o daños visibles.

5. Sacudir el sensor minuciosamente para que salga el agua restante. Dejar que el sensor de flujo se seque completamente.

Desinfectantes adicionales:

Es posible utilizar otros desinfectantes teniendo en cuenta la compatibilidad de materiales.

Los siguientes desinfectantes han demostrado una buena compatibilidad de materiales en el momento de la comprobación, pero su efectividad en este dispositivo médico no ha sido comprobada:

	Productos con buena compatibilidad de materiales

	Producto 
	fabricante

	Korsolex basic,korsolex extra
	BODE CHEMIE

	Gigasept FF
	SCHUELKE&MAYR 

	Cidex OPA
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL


Equipo: Columna de techo
Marca:  Draeger
Modelo: Agila

METODOS DE REPROCESAMIENTO:
	ADVERTENCIA Peligro de lesiones personales y/o deterioro del equipo ¡Los líquidos que penetren en el dispositivo o en los terminales pueden perjudicar el funcionamiento del dispositivo y poner en peligro al paciente! Limpie los componentes exclusivamente con un paño húmedo y desinfecte la superficie. No permita que líquidos penetren en el interior del equipo.




	PRECAUCIÓN Riesgo de incendio No utilizar productos de limpieza inflamables en las inmediaciones de las tomas de corriente


	PRECAUCIÓN Parte de los materiales de los que está hecho el dispositivo no son resistentes a ciertas sustancias utilizadas en desinfectantes de superficie. Por favor, siga las recomendaciones de este capítulo. En caso contrario, el dispositivo podría sufrir daños.


Limpieza manual

Limpie la unidad de suministro de techo manualmente utilizando productos de limpieza disponibles en los comercios. Observe estrictamente la información del fabricante en el producto de limpieza.

1. Utilice los productos de limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que pueda accederse fácilmente a todas las superficies que deseen limpiarse. 

2.  Limpie la superficie con un paño ligeramente humedecido con agua y un producto de limpieza. 

3.  A continuación, séquela con un paño seco. 

4.  Compruebe si existen daños y suciedad visibles en las piezas. Si es necesario, repita la limpieza manual.

Desinfección manual

La desinfección manual debe llevarse a cabo preferiblemente con desinfectantes en base a compuestos de amoníaco cuaternario y aldehídos. Utilice exclusivamente desinfectantes cuya eficacia y efectividad hayan sido comprobadas. Observe las listas específicas de cada país. 

 Observe estrictamente la información del fabricante en el producto de limpieza.

Desinfectantes 

La compatibilidad de materiales de varios desinfectantes ha sido comprobada con los accesorios Dräger a ser reprocesados. 

Los siguientes desinfectantes han demostrado una buena compatibilidad en el momento de la comprobación:

 Desinfectantes de superficie (para superficies de dispositivos) 

– Incidin ® de Ecolab GmbH & Co. OHG, Alemania

– Dismozon® pur de BODE Chemie GmbH & Co. KG, Alemania

	NOTA El desinfectante de superficie Terralin® (fabricante: Schülke & Mayr GmbH, Alemania) ha sido probado por Dräger. Los resultados de la prueba mostraron incompatibilidad con el material. Por consiguiente, el producto Terralin no debe utilizarse para desinfectar la unidad de suministro.


La composición del desinfectante es responsabilidad del fabricante y puede cambiar con el tiempo.

Superficies de desinfección 

1. Tras la limpieza manual, llevar a cabo la desinfección de superficies por medio de frotamiento. 

2.  Una vez transcurrido el tiempo de contacto, retirar los restos de desinfectante.

Lista de reprocesamiento

Válida para pacientes no infecciosos. 

La lista contiene valores tan sólo aproximados. Las instrucciones del responsable de control de infecciones del hospital deben prevalecer y tienen que ser observadas por el personal cualificado.

[image: image19.png]Componentes Intervalos de | Limpiezay. Manual Esterilizacion

reprocesables mantenimiento | desinfeccion [T ico peginfecion
recomendados | mecanicas

Cabezal de Por paciente No Extema | Extema No

mediosicolumna de

medios

Estante Por paciente No Extena | _Externa No





Equipo: Maquina de anestesia
Marca:  Draeger
Modelo: PRIMUS

Desmontaje

Desconexión de la red eléctrica 1

1. Apagar el dispositivo y todos los dispositivos adicionales. 

2.  Desenchufar el enchufe de alimentación de red.

Retirada de la línea de muestreo

[image: image20.png]



Desenroscar la línea de muestreo de la pieza en Y y la trampa de agua en la parte frontal del equipo.

	PRECAUCIÓN Riesgo de fallo en la medición de gas y fallo del dispositivo Los desinfectantes pueden dañar la línea de muestreo y el diafragma de la trampa de agua. Las líneas de muestreo de gas son artículos de un sólo uso y se deben sustituir, no desinfectar.


La línea de muestreo es un artículo de un solo uso que debe eliminarse según las regulaciones sobre higiene del hospital.

Retirada del recipiente de la trampa de agua

[image: image21.png]B





Retirar la trampa de agua hacia delante y vaciarla, consulte la página 80.

	ADVERTENCIA Riesgo de fallo en la medición de gas y fallo del dispositivo Si se utiliza la trampa de agua más de lo previsto, el diafragma puede quebrarse y permitir que agua y bacterias entren en el sistema de medición. Tal contaminación afecta a la medición de gas, y como resultado, ésta puede fallar. Se debe sustituir la trampa de agua tras una vida útil de cuatro semanas.


Para eliminar la trampa de agua usada, seguir las instrucciones de uso correspondientes de la trampa de agua WaterLock y actuar según los requisitos de higiene del hospital.

RETIRAR EL CIRUCITO RESPIRATORIO

[image: image22.png]



1. Retirar los tubos respiratorios del sistema de ventilación

[image: image23.png]



2. Separar los componentes del sistema de tubos (tubos respiratorios, pieza en Y, conector y filtro opcional de la pieza en Y). El filtro en la pieza en Y es un artículo desechable y se puede eliminar con los residuos domésticos. ¡Observar la normativa del hospital para pacientes infecciosos! Observar las instrucciones de uso.

3. Preparar las piezas para su tratamiento en una máquina de limpieza y desinfección.

	PRECAUCIÓN Riesgo de daños en los componentes Si se manipula incorrectamente, es posible que el resorte espiral de los tubos respiratorios se desconecte del manguito. ¡Los tubos respiratorios con resorte espiral deteriorado se pueden doblar fácilmente e interrumpir el flujo de gas! Para sujetar o retirar los tubos respiratorios, sujetarlos siempre por el manguito de conexión y no por el resorte espiral. Antes de cada uso, comprobar que los tubos respiratorios no estén dañados. Los tubos respiratorios deteriorados se deben sustituir.


Retirada del filtro antimicrobiano (opcional)

[image: image24.png]



En el manguito del filtro antimicrobiano: 

1. Retirar el filtro de la boquilla. 

2.  Preparar el filtro antimicrobiano para su tratamiento según las instrucciones de uso específicas.

EXTRAER EL MODO DE VENTILADOR:

[image: image25.png]



1. Introducir la bandeja escritorio (A). 

2. Pulsar el botón de desbloqueo* del módulo de ventilador (B) y extraer el módulo.

Retirada del brazo flexible y la bolsa reservorio

1. Quitar la bolsa reservorio del brazo.

[image: image26.png]



2. Desenroscar los tornillos de cabeza moleteada (A) en el empalme del brazo. 

3. Retirar el brazo del sistema de ventilación.

RETIRAR EL ABOSRBEDOR

[image: image27.png]



1. Girar el absorbedor hacia la izquierda y retirarlo hacia abajo (A). 

2.  Echar la cal sodada fuera del recipiente según las instrucciones de uso del absorbedor, consultar la página 119.

[image: image28.png]



3. Extraer el inserto del absorbedor (B). Los anillos de juntas interior y exterior permanecen en el inserto de absorbedor. 

4. Preparar el absorbedor para su tratamiento en una máquina de limpieza y desinfección.

Absorbedor desechable Drägersorb CLIC

[image: image29.png]



5. Pulsar el botón (C) para extraer el soporte. 

6.  Deslizar el absorbedor desechable del soporte (D). Consultar las instrucciones de uso de Drägersorb CLIC.C

RETIRAR EL SISTEMA DE VENTILACION

	NOTA Antes de desmontar el sistema de ventilación, dejar que se enfríe durante 5 minutos después del uso del equipo de anestesia. De lo contrario, la superficie podría estar demasiado caliente como para tocarla.


[image: image30.png]



1. Aflojar los tres tornillos de cierre (A) del ventilador con la llave adjunta girándolos 1/4 de vuelta hacia la izquierda.

[image: image31.png]



2. Extraer el sistema de ventilación tirando del asa hacia arriba (B).

Retirar el diafragma del ventilador

[image: image32.png]



-Retirar el diafragma superior (A) y prepararlo para su tratamiento en la máquina de limpieza y desinfección.

	NOTA Si el diafragma del ventilador se procesa junto con componentes de silicona de color claro o transparentes, es posible que estos componentes de silicona se decoloren. No procesar conjuntamente los componentes especificados.


RETIRA LOS SENSORES DE FLUJO

[image: image33.png]



1. Desenroscar las boquillas de inspiración y de espiración (A). 

2.  Retirar los sensores de flujo (B).

	PRECAUCIÓN Riesgo de fallo en la medición de flujo. 

Si los sensores de flujo se desinfectan o se limpian en una máquina, provocará que se dañen y que falle la medición del flujo. 

Desinfectar y limpiar el sensor de flujo tal y como se describe en las instrucciones de uso de los sensores de flujo Spirolog y SpiroLife.


	PRECAUCIÓN Riesgo de fallo en la medición de flujo.

 Si esteriliza los sensores de flujo Spirolog en vapor de alta temperatura, provocará que se dañen y que falle la medición del flujo. 

Desinfectar y limpiar el sensor de flujo tal y como se describe en las instrucciones de uso de los sensores de flujo Spirolog y SpiroLife.


APERTURA DEL SISTEMA DE VENTILACION

[image: image34.png]



1. Aflojar los cinco tornillos de cierre (A) con la llave adjunta (B) en 1/4 de vuelta hacia la izquierda. 

2.  Quitar la tapa.

[image: image35.png]



3. Retirar la placa de válvulas metálica (C) hacia arriba. 

4. Preparar las piezas de la carcasa para su tratamiento en una máquina de limpieza y desinfección. 

5.  Posicionar la placa de válvulas metálica en la máquina de limpieza y desinfección.

RETIRADA DEL SISTEMA DE EVACUACION DE ANESTESICOS (AGS)

[image: image36.png]



1. Retirar el tubo de aspiración (A) del sistema de evacuación de gas anestésico (AGS) en la parte posterior de Primus. 

2.  Extraer el tubo de transferencia de color gris (B). 

3.  Retirar el sistema de evacuación de gas anestésico (AGS) (C). 

4.  Preparar las piezas sueltas para su tratamiento en la máquina de limpieza y desinfección. ¡No introducir los flujómetros en la máquina de lavado y desinfección! 

5.  Quitar el recipiente para el volumen tampón.

[image: image37.png]



6. Aflojar la tuerca de unión (D). 

7. Desenroscar el flujómetro (E). 

8.  Aflojar la tuerca de unión, desmontar el filtro de partículas (F). 

Una vez hermetizado, el filtro de partículas se puede eliminar con los residuos domésticos normales; véase "Mantenimiento" en la página 229. 

Observar las instrucciones de uso del sistema de evacuación de gas anestésico (AGS).

Retirada del sistema de aspiración de secreciones (opcional)

[image: image38.png]ET =TT

r TN

I





1. Retirar el tubo de aspiración (A) y el tubo de vacío (B) que conducen al sistema de aspiración endotraqueal. 

2.  Sujetar la tapa de la botella por el manguito de silicona (C) (ver detalles más abajo) y retirarla. 

3.  Retirar el recipiente de secreciones (D) y la botella de lavado del soporte y vaciarlos. 

¡Observar las normas de higiene del hospital! Ambos recipientes de secreciones pueden contener secreciones infecciosas.

	NOTA Siempre usar guantes para el vaciado de los recipientes.


4. Desmontar el filtro (E) en el lado inferior del sistema de aspiración endotraqueal. (Consultar "Mantenimiento" en la página 229.)

[image: image39.png]([}





5. Quitar el manguito de silicona (F) de la tapa (G) del recipiente de secreciones. 

6.  Retirar el flotador (H) del seguro de rebose del tubo vertical. 

Preparar los componentes correspondientes para su tratamiento en una máquina de limpieza y desinfección y así facilitar su localización posterior. 

En caso de utilizar el recipiente desechable VacuSmart: 

Eliminar el recipiente y el tubo VacuSmart con las secreciones infecciosas. 

Observar las instrucciones de uso de la unidad de aspiración.

 El sistema ha sido diseñado y verificado para los procedimientos, los productos químicos y los valores proporcionados en este capítulo. Si se utilizan otros procedimientos, productos químicos y/o valores, el usuario asumirá toda la responsabilidad.

PROCEDIMIENTO DE REPROCESAMIENTO

Clasificación de dispositivos médicos

Para el reprocesamiento, los dispositivos médicos están clasificados según su modo de aplicación y el peligro resultante del mismo:

 – Dispositivos médicos no críticos: superficies accesibles para usuarios y pacientes, p. ej., superficies del dispositivo, cables 

– Dispositivos médicos semicríticos: piezas de conducción de gas respiratorio, p. ej., tubos respiratorios, mascarillas

Comprobación de procedimientos y productos de limpieza

La limpieza, desinfección y esterilización de los dispositivos médicos han sido comprobadas con los siguientes procedimientos y productos de limpieza. Durante la prueba, los siguientes procedimientos y productos mostraron una buena compatibilidad de materiales y eficacia:

Dispositivos médicos no críticos 

Desinfección manual y limpieza simultánea: 

– Incidin Extra N de Ecolab 
– Incidur de Ecolab

Dispositivos médicos semicríticos Limpieza manual:

 – Neodisher Medizym de Dr. Weigert
 Desinfección manual: 
– Gigasept FF de Schülke & Mayr
 Limpieza mecánica: 
– Neodisher Medizym de Dr. Weigert Desinfección mecánica:

 – Térmica, 93 °C (199,4 °F) durante 10 min.

Esterilización: 

– Vapor caliente, 134 °C (273,2 °F) durante 5 min.

 Observar las instrucciones de uso correspondientes. El dispositivo médico puede haberse probado con otros productos y bajo otras condiciones.

Dispositivos médicos no críticos

Desinfección manual y limpieza simultánea 
Para seleccionar el desinfectante adecuado, observe las listas de desinfectantes específicas del país. 
Observe estrictamente las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante del respectivo desinfectante. La composición de los desinfectantes puede cambiar. Procedimiento: 
1. Elimine la suciedad de inmediato con un paño humedecido en desinfectante.

	ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica o de mal funcionamiento del dispositivo
 El líquido penetrante puede provocar un mal funcionamiento o daños en el dispositivo, lo que pondría en peligro al paciente.
 Utilice únicamente un procedimiento de desinfección por frotación en las superficies del dispositivo y los cables, y asegúrese de que no penetren líquidos en el dispositivo.


2. Realice la desinfección de las superficies (desinfección por frotación). 

3.  Después de transcurrir el tiempo de contacto, retire los residuos de desinfectante.

Dispositivos médicos semicríticos

Limpieza manual 

Realice una limpieza manual preferiblemente bajo agua corriente y con productos de limpieza comercialmente disponibles (valor pH ≤12).

 Procedimiento: 

1. Limpie la suciedad de la superficie bajo agua corriente. 

2. Utilice los productos de limpieza según las instrucciones del fabricante. Asegúrese de que se llegue a todas las superficies y espacios interiores que deban limpiarse. Si es necesario, utilice cepillos adecuados. 

3.  Aclare las piezas minuciosamente bajo agua corriente hasta que no se aprecien restos del producto de limpieza. 

4.  Compruebe si las piezas presentan suciedad y daños visibles. Si es necesario, repita la limpieza manual.

Desinfección manual 

Para seleccionar el desinfectante adecuado, observe las listas de desinfectantes específicas del país. 

 Observe estrictamente las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante del respectivo desinfectante. La composición de los desinfectantes puede cambiar. 

Procedimiento: 

1. Sumerja las piezas en desinfectante. 

2. Después de transcurrir el tiempo de contacto, aclare las piezas minuciosamente bajo agua corriente hasta que no se aprecien restos de desinfectante. 

3. Compruebe si las piezas presentan suciedad y daños visibles. Si es necesario, repita la desinfección manual.

4. Agite las piezas para eliminar por completo los restos de agua. Deje que las piezas se sequen bien.

Limpieza y desinfección mecánicas
 Realice la limpieza y desinfección mecánicas con una lavadora desinfectadora de acuerdo a la norma EN ISO 15883, a ser posible con un carro para accesorios de anestesia y ventilación. 

Procedimiento: 

1. Observe las instrucciones de uso de la lavadora desinfectadora. 

2. Coloque las piezas de forma segura en la cesta. Asegúrese de que todos los espacios interiores y superficies interiores sean lavados y de que el agua pueda escurrir completamente. 

3.  Utilice un producto de limpieza adecuado. 

4.  Seleccione el programa adecuado, a ser posible un programa para anestesia. 

– La limpieza tiene que realizarse a una temperatura de 40 °C a 60 °C (de 104 °F a 140 °F) durante un mínimo de 5 min.
 – La desinfección térmica tiene que realizarse a una temperatura de 80 °C a 95 °C (de 176 °F a 203 °F) y con el tiempo de exposición correspondiente. 

5. Lleve a cabo el aclarado final con agua desionizada. 

6.  Saque inmediatamente las piezas de la lavadora desinfectadora. 

7. Compruebe si las piezas presentan suciedad y daños visibles. Si fuera necesario, repita el programa o realice la limpieza y desinfección manuales. 

8. Deje que las piezas se sequen bien.

	ADVERTENCIA Riesgo de fallo del dispositivo y/o de lesión del paciente.

 Un secado insuficiente de los espacios de control situados en la placa de válvulas puede perjudicar el funcionamiento del equipo o causar el fallo del mismo. 
Después del lavado, es necesario realizar una esterilización para secar la placa de válvulas

	NOTA Si el diafragma del ventilador se procesa junto con componentes de silicona de color claro o transparentes, es posible que estos componentes de silicona se decoloren. No procesar conjuntamente los componentes especificados.


Inspección visual

Compruebe todas las piezas para descartar daños y signos externos de desgaste como, p. ej., agrietamiento, pérdida de elasticidad, endurecimiento pronunciado y suciedad residual.

	PRECAUCIÓN Riesgo de componentes defectuosos.

 Incluso los accesorios reutilizables y las piezas desmontables del dispositivo tienen una vida útil limitada.
 La manipulación y el reprocesamiento pueden incrementar el desgaste y reducir notablemente la vida útil (p. ej., los residuos de desinfectante pueden atacar al material de forma más intensa durante la limpieza en autoclave).

 Los accesorios deben sustituirse cuando se detecten signos visibles de desgaste, por ejemplo, fisuras, deformaciones, cambios de color, desprendimientos, etc.


Esterilización

La esterilización libera a los dispositivos médicos semicríticos de microorganismos vivientes y seca el agua residual de los espacios interiores de las piezas. 

- Esterilice únicamente componentes limpios y desinfectados. Emplee para la esterilización un esterilizador de vapor al vacío (según la norma DIN EN 285), preferiblemente con vacío fraccionado.

LISTA DE MANTENIMIENTO

Válida para pacientes no infecciosos. La lista contiene valores tan sólo aproximados. ¡Las instrucciones del responsable de control de infecciones del hospital deben prevalecer y tienen que ser observadas por los usuarios!

[image: image40.png]‘Componentes reprocesables

Intervalos de reprocesamiento

recomendados
Confitoenta | Confitro sin fitro
piezaenY | antimicrobiano
enlasboquilas
inspiratoria y
espiratoria

Estacion e anestesia Primus Parie Gelaniera a diaro, 1as Gemas superficies

semanaimente
Cable de alimentacion, mangueras de gas Wensuamente
comprimido, cable de conexién equipotencial
Tubos respiratorios Diariamente | Por paciente | Por paciente
Piezaen Y, Diariamente | Por paciente | Por paciente
Bolsa reservorio con boquila de empaime y Wbo_|_Diariamente | Diariamente_| Por paciente
Brazo flexible para la bolsa reservorio (opcional) _| Semanaimente | Semanalmente | Por paciente
Diafragma de ventilador?’ Semanalmente | Semanalmente | Por paciente
Tapa del sistema de ventiacion con valvula APL | Semanaimente | Semanaimente | Por paciente
Parle central e inferior del sistema de ventiacion _| Semanaimente | Semanaiments | _Por paciente
Boquila de espiracion/boquila de Inspiracion ‘Semanalmente | Semanalmente | Por paciente
[Absorbedor y su inserto ‘Semanaimente | Semanaiments | Por paciente
Sensores de fluo Spirolog/SpiroLife Consultarlas instrucciones de uso de los sensores

de fujo

Evacuacion de gas anesisico

‘Observar 1as INSHTUCCiones Ge Us0 Gel AGS.





1. Los intervalos de tratamiento dependen de la utilización y colocación de los filtros. La tabla incluye únicamente valores orientativos. ¡Esto no afecta a las disposiciones del responsable de higiene del hospital! 

2.  Eliminar una posible acumulación de agua en el diafragma del ventilador. ¡La presencia de mayores cantidades de agua condensada puede perjudicar el funcionamiento del equipo o producir un fallo del mismo!

[image: image41.png]Componentes intervalos de | Limpieza | Limpiezay Manual

reprocesables. mantenimiento | previa | desinfeccion [T T 5
recomendados mecanicas pris

Estacion de anestesia_| Diariamente o no | Exteror | no o

Primus

Cable de aimentacion, |Mensuaimente | o no B o o

mangueras de gas

comprinido, cable de

conexign equipotencial

Tubos fespiratorios | Diariamente B s Opservarlas Ef

instrucciones de uso
correspondientes

Pieza en Y Diariamente S0 st o S0 Bl

Bolsa reservorio con | Diariamente B s Observar las Ef

boquill de empaime y instrucciones de uso

tubo correspondientes

Brazoflexile para | Semanamente | si B o B Ef

bolsa reservorio

(opcional)

Diafragma de Semanaimente | no B o B Ej

ventilador”)

Tapa del sistema de | Semanamente | s s o B 7

ventiacién con vaivula

APL

Parte central e inferior | Semanamente | s B o B 7

del sistema de

ventiacion

‘Boquilla e espiracion/ |Semanamente | 51 B o B B

boguilla de inspiacion

‘Absorbedor y su inserto | Semanamente | _si s o s B

Sensores e fluo Consultar fas instrucciones de uso de los sensores de o

SpirologiSpiroLfle

Evacuacion de gas ‘Observar las instrucciones de uso del AGS

anestésico





1. Eliminar una posible acumulación de agua en el diafragma del ventilador. ¡La presencia de mayores cantidades de agua condensada puede perjudicar el funcionamiento del equipo o producir un fallo del mismo! 

2.  Después del lavado, es necesaria una esterilización para secar la placa de válvulas. Un secado insuficiente de los espacios de control situados en la placa de válvulas puede perjudicar el funcionamiento del equipo o causar el fallo del mismo.

ENSAMBLAJE

Inspección visual

- Inspeccionar todas las piezas con respecto a posibles daños o signos de desgaste como, por ejemplo, agrietamientos, pérdida de elasticidad o endurecimiento y suciedad residual. 

- Si fuera necesario, utilizar un paño seco para eliminar los restos del producto de limpieza y de desinfectantes de la placa de válvulas, del módulo de ventilador y de los contactos de la calefacción del sistema de ventilación.
Instalación del sistema de ventilación

	NOTA

 Asegurarse de que todas las juntas de goma azules estén montadas correctamente en la parte inferior del sistema de ventilación.


[image: image42.png]



1. Posicionar la placa de válvulas de metal (bloque del sistema de ventilación) (A) en una superficie plana. 

2.  Colocar la placa de válvulas de metal (B) sobre la parte inferior.

[image: image43.png]



3. Colocar la tapa y ajustarla. 

4.  Apretar los cinco tornillos de cierre (C) con la llave adjunta (D) girándolos 1/4 de vuelta hacia la derecha.

INSERCION DE LOS SENSORES DE FLUJO

[image: image44.png]



1. Introducir los sensores de flujo (A) con la conexión eléctrica en la ranura. 

2.  Introducir las boquillas de espiración y de inspiración (B), con la lengüeta de la boquilla en la ranura. 

3.  Apretar manualmente la tuerca moleteada.

[image: image45.png]



4. Insertar el diafragma del ventilador (C) de modo que se pueda leer el logotipo de Dräger desde arriba.

[image: image76.png]‘Componentes reprocesables Desinfeccion y limpieza
Limpiezay | Limpieza | Desinfec- | 134°C
Gesinfeccion | manual | cienpor | (@73°F)
mecanicas inmersion
Superfcie del dispositvo No No No No
Cable de alimentacion tubos de gas a presion|  No No No No
Manémetro respiratorio No No No No
Sistema respiratorio Bl si B B
Valvulainspiratoria, valvula espiratoria, valvula | ST Edl Ej Ej
ApL
Puerto espiratorio st ST B ST
| Valvula del puerto de salida Si Ed si si
Cublerta del ventiador B 57 B ST
Diafragma del ventilador El B st si
Tubo flexible el ventiador s No si si
Inserto del absorbedor si ST st si
Sensor de fujo Spirolog/Spirolife Observa s inauceionss s usa deossersors da
o
Soporte e la tapa e la valvula de fa boisa. 6] El Ej Ej
manual

Sistema de evacuacion de gas anestésico

Observar las instrucciones de uso del AGS

Gancho de linea de muestreo Si__|_si_ | _si | Mo
Sistema de aspiracion y conjunto de la botella Observar las instrucciones de uso del sistema de
| de aspiracion, accesorios aspiracién






5. Colocar el sistema de ventilación (D) en el módulo de ventilador.

[image: image46.png]



6. Apretar los tornillos de cierre (E) de la tapa del ventilador con la llave adjunta.

Llenar e instalar el absorberdor

Se puede utilizar un absorbedor reutilizable o el absorbedor desechable Drägersorb CLIC. 

Absorbedor reutilizable

[image: image47.png]



1. Introducir el cartucho completamente en el absorbedor (A). 

2.  Llenar el absorbedor con cal sodada fresca hasta la marca superior.

	ADVERTENCIA 

Riesgo de lesión El absorbente es cáustico y muy irritante para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Tenga cuidado al manejar el absorbente para evitar derrames.


Recomendación: 

¡Utilizar únicamente Drägersorb 800 Plus o Drägersorb FREE!

	NOTA 

No utilizar cal en polvo, ya que la mayor generación de polvo puede perturbar el funcionamiento de Primus.


[image: image48.png]



3. Insertar el absorbedor desde abajo en el sistema de ventilación (B) y girarlo hacia la derecha todo lo posible. El absorbedor desechable Drägersorb CLIC también se puede utilizar como alternativa al absorbedor desechable que aquí se describe (consultar las instrucciones de uso del Drägersorb CLIC). 

Si el sistema de ventilación no se utiliza en las próximas 24 horas: 

- ¡Sólo introducir la cal sodada inmediatamente antes del uso! 

- Restablecer el registro de cambio de la cal sodada a la fecha actual pulsando la tecla programable Cal soda. cambiada, consulte la página 87.

Absorbedor desechable DrägersorbCLIC 

El adaptador correspondiente deberá ser montado por personal cualificado, por ejemplo, por el DrägerService.

	NOTA El absorbedor de CO2 desechable se debe encajar en su posición antes de encender Primus. Esto garantiza que el absorbedor sea incluido en la prueba de fugas y compliancia de la máquina.


Colocación del absorbedor:

[image: image49.png]



4. Pulsar el botón (C) para extraer el soporte. 

5.  Agitar el nuevo absorbedor desechable antes de colocarlo, p. ej., volteándolo repetidamente boca abajo para aflojar la cal sodada. 

6.  Quitar el precinto del nuevo absorbedor desechable. 

7.  Insertar el nuevo absorbedor desechable en el soporte (D). 

8.  Presione el absorbedor hasta que quede encajado en la máquina. 

9.  Restablecer el registro de cambio de la cal sodada a la fecha actual pulsando la tecla programable Cal soda. cambiada, consulte la página 87.
	ADVERTENCIA Riesgo de lesiones para el paciente La cal sodada pierde humedad. Por lo general, si la humedad cae por debajo de un mínimo, se pueden producir reacciones no deseadas, independientemente del tipo de cal y del anestésico de inhalación utilizados: 

– absorción reducida de CO2, 

– mayor acumulación de calor en el absorbedor y, por lo tanto, mayor temperatura en el gas respiratorio,

 – formación de CO,

 – absorción y/o descomposición del agente anestésico de inhalación. Estas reacciones pueden poner en peligro al paciente. 

Si se utilizan gases secos, sólo aclare (flush) el sistema de anestesia brevemente y únicamente si es necesario.


Instalación del brazo flexible (opcional) y de la bolsa reservorio

[image: image50.png]e





1. Colocar el empalme del brazo en el sistema de ventilación y apretarlo con los dos tornillos de cabeza moleteada (A). 

2.  Comprobar que el brazo esté fijado de manera segura.

Inserción del módulo de ventilador

[image: image51.png]



1. Introducir lentamente el módulo de ventilador (A) hasta que quede encajado.

2. Comprobar que ningún tubo o ningún otro elemento quede atrapado al cerrar el cajón. 

3.  Extraer la bandeja escritorio (B).

[image: image52.png]



1. Encajar los filtros antimicrobianos (opcional) en las boquillas de inspiración y/o de espiración del sistema de ventilación hasta que encajen de forma audible. 

2.  Conectar los diversos componentes del circuito respiratorio (tubos respiratorios, pieza en Y, conector y filtro opcional de la pieza en Y) y colgar la bolsa reservorio en el gancho. Vea "Conexión del sistema del paciente" en la página 61.

	ADVERTENCIA 

Riesgo de quemaduras Los tubos respiratorios o mascarillas faciales conductivos pueden producir quemaduras durante cirugía de alta frecuencia. No utilizar estos tipos de tubos ni mascarillas en combinación con cirugía de alta frecuencia.


[image: image53.png]e





3. Insertar la trampa de agua en la parte delantera.

[image: image54.png]



4. Conectar la línea de muestreo a los conectores Luer-Lock de la pieza en Y (A) y la trampa de agua (B). 

5.  Asegurarse de que la línea de muestreo sea guiada correctamente mediante el respectivo clip (C). Este clip se debe fijar en la boquilla de espiración del sistema de ventilación.

	NOTA 

Primus (sin accesorios) no está fabricado con látex de caucho natural. 

Para minimizar el riesgo de una exposición a látex, utilizar bolsas reservorio y tubos respiratorios sin látex.


	NOTA 

Utilizar únicamente la línea de muestreo original

 – el uso de otras líneas podría modificar las características técnicas del dispositivo.


Conexión del sistema de evacuación de gas anestésico (AGS)

[image: image55.png]



1. Instalar el filtro de partículas (A), apretar la tuerca de unión. 

2.  Enroscar el flujómetro (B). 

3.  Apretar la tuerca de unión (C). 

4.  Volver a colocar el recipiente para el volumen tampón.

[image: image56.png]i)

FEICY ==

[





5. Conectar el tubo de transferencia gris a las boquillas de evacuación (D) en Primus y en el sistema AGS (E). 

6.  Conectar el tubo de evacuación a la boquilla de evacuación (F) del sistema AGS. 

7.  Conectar el tubo de evacuación al conector de evacuación (G). 

8.  Asegurarse de que la segunda boquilla del sistema de evacuación (H) esté cerrada herméticamente con un tornillo obturador. 

9. Conectar el conector de evacuación (G) a la respectiva toma del sistema de eliminación. El indicador de funcionamiento de la toma de gas está de color verde. 

10.  El AGS funciona cuando el flotador del flujómetro se encuentra entre las dos marcas.

Observar las instrucciones de uso del sistema de evacuación de gas anestésico (AGS).

CONEXIÓN DEL ASPIRADOR DE SECRECIONES

[image: image57.png]



1. Introducir el flotador (A) del seguro de rebose en el tubo vertical hasta que encaje. El flotador debe moverse libremente sin caerse. 

2.  Introducir la cubierta (B) del recipiente de secreciones en el manguito de silicona (C).

[image: image58.png]



3. Sujetar la tapa de la botella por el manguito de silicona y colocarla en la botella (D).

4. Colocar el recipiente de secreciones en el soporte interior (E) y la botella de lavado en el soporte exterior (F).

 En caso de utilizar el recipiente desechable VacuSmart: 

-Colocar el recipiente VacuSmart en el recipiente colector de secreciones y apretar firmemente el manguito.

5. Instalar el filtro en el lado inferior del sistema de aspiración endotraqueal (G). 

6.  Conectar el tubo de vacío a la salida de filtro del sistema de aspiración endotraqueal (H) y a la boquilla delgada en la tapa de la botella. 

7. Conectar el tubo de aspiración a la boquilla gruesa en la tapa de la botella (I). 

Observar las instrucciones de uso del sistema de aspiración endotraqueal.

Antes del siguiente uso en pacientes

1. Montar de nuevo todo el equipo, consultar "Montaje y preparación" en la página 49. 

2.  Comprobar la disponibilidad operacional, consultar "Puesta en servicio" en la página 71.

Equipo: Mesa de cirugía
Marca: SCHMITZ
Modelo: 
GENERALIDADES

	PELIGRO

Si el aparato o piezas del aparato (p.ej., las baterías) están conectadas a la red, al limpiarlo el personal de limpieza puede sufrir descargas eléctricas debido a l humedad y las consecuentes quemaduras. Desconecte el aparato de la corriente antes de limpiarlo.


Los productos de Schmitz u. Söhne no se suministran esterilizados y no son esterilizables 

· Para la limpieza, quite el acolchado de la superficie de apoyo, si procede y es posible.

· Limpie el producto como indiquen las instrucciones del fabricante del limpiador y las advertencias contiguas. A continuación quite los restos de limpiador que pudieran quedar.
· Tras la limpieza seque el producto con un trapo absorbente que no suelte pelusas.

· Tras la limpieza o desinfección , compruebe la facilidad de movimiento del producto y que no presente corrosión , superficies dañadas , astillamientos ni restos de suciedad, sustituya los productos dañados.

	ADVERTENCIA

La superficie del producto se puede dañar si el desinfectante no es apropiado. Utilice desinfectantes con las siguientes combinaciones de componentes.

· Aldehído (formaldehido).

· Cationes de amonio cuaternarios (“quats”)

· Derivados de la guanidina.

No utilice para la limpieza y desinfección:

· Limpiadores abrasivos o disolventes, sobre todo disolventes orgánicos como bencina , benceno o acetona
· Productos con contenido alcohólico (desinfectantes para la piel )

· Soluciones que contengan o disocien haluros (fluor, cloro, yodo o bromo).

· Limpiadores que rayen (cepillos de alambre, estropajos)

· Agua ferruginosa.

· Esponjas limpiadoras ferrosas.

· Productos que contengan ácido clorhídrico

· Soluciones salinas o isotónicas.

· Proceso de limpieza mecánica.
· Proceso con vapor sobrecalentado.

No utilice aerosoles desinfectantes en las partes mecánicas.

 


LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL ACOLCHADO 

	ADVERTENCIA

Una temperatura alta deformaría y endurecería el acolchado. Además, la adherencia de las tiras de gel se reduciría. Durante la limpieza y desinfección del acolchado, no utilice ningún proceso cuya temperatura supere los 80°C.


	ADVERTENCIA

Algunas soluciones corroen la superficie del acolchado. Elimine de la superficie del acolchado los desinfectantes cutáneos y los desinfectantes para heridas y mucosas lo antes posible.


Los acolchados sucios se deben limpiar y desinfectar de inmediato. Por razones de higiene sustituya los acolchados intercambiables dañados de inmediato.
Para la limpieza del acolchado se recomienda utilizar cleaner 500 . como alternativa a cleaner 500 se puede utilizar un limpiador alcalino débil p. ej un detergente suave o lejía jabonosa.
Si el acolchado se desinfecta con soluciones acuosas, las sales orgánicas que quedan se deben quitar periódicamente (aprox cada 3 meses) para proteger la superficie del acolchado. Para ello utilice limpiadores con tensioactivos no ionizables o cleaner 500.

En caso de que el tapizado se desinfecte con soluciones acuosas, deben eliminarse con regularidad las sales organicas residuales para proteger la superficie del tapizado (cada 3 mese aproximadamente). Para ello use limpiadores con tensioactivos no ionicos o “cleaner 500”
LIMPIEZA DE LAS TIRAS ADHESIVAS DE GEL

En el ámbito sanitario, las tiras adhesivas de gel sirven para fijar fácilmente los elementos acolchados o superficies de colocación lisas. Estas tiras solo se pegan si están secas limpias.

	RECOMENDACIONES 

Una limpieza insuficiente puede hacer que las tiras de gel pierdan adherencia. Limpie las tiras adhesivas de gel después de cada uso.


· Para limpiar, use gel con agua o una solución jabonosa del 5.

· Deje ablandar algo la suciedad y los residuos rebeldes de los desinfectantes.

· Ponga un poco a remojo la suciedad más persistente.

· Elimine la suciedad con un paño de algodón que no suelte elo.

· Seque bien las tiras de gel al aire. No utilice ningún paño para secarlas.

· Los desinfectantes dejan residuos. retire estos restos una vez al mes con una solución con 5% de jabón.
· Compruebe periódicamente si hay que limpiar las tiras adhesivas de gel.

· Elimine  los posibles desinfectantes cutáneos  de inmediato.

· Levante una vez por semana el acolchado con las tiras de gel para evitar que se pegue de forma duradera y después vuelva a colocarlo.

· Compruebe una vez al año que no haya daños u objetos extraños en la superficie.

MONITOR DELTA

Equipo: Monitor de signos vitales  
Marca:  Draeger
Modelo: Delta

GENERALIDADES

	ADVERTENCIA:

 A causa del peligro de una descarga eléctrica, nunca retire la cubierta de ningún aparato mientras está en funcionamiento o conectado a una fuente de energía


	PRECAUCIÓN: 

-El uso de reactivos más agresivos como alcohol sin diluir no se recomienda para la limpieza de la pantalla del monitor, ya que podría dañarse. 

- No utilice desinfectantes que contienen fenol, ya que pueden dejar manchas en superficies plásticas. No utilice la autoclave ni limpie accesorios con solventes aromáticos fuertes, clorados, con cetonas, éteres o ésteres. Nunca sumerja los conectores eléctricos ni el conector NBP.


Limpie y desinfecte el producto según el protocolo aprobado por el hospital. Los agentes probados por Dräger y que demostraron no tener efectos nocivos en los materiales utilizados en el dispositivo incluyen: 

- alcohol diluido

 - se debe usar una solución 1:3 de alcohol 

-una solución de 1:10 de hipoclorito de sodio (lejía para uso doméstico) 

- Dräger no garantiza la eficacia de las sustancias químicas enumeradas, sus métodos como medio de desinfección, la capacidad de los agentes de controlar infecciones, su impacto ambiental, su manejo seguro o cualquier otra precaución relacionada con su uso. Consulte la información provista por el fabricante de la solución de limpieza para obtener más detalles acerca de estos temas.

Monitor y dispositivos periféricos 

La humedad puede dañar al monitor y sus dispositivos periféricos (por ejemplo, el módulo MultiMed, el módulo MultiGas o el cargador de baterías). Por favor lea detenidamente las instrucciones incluidas a continuación antes de limpiar la unidad base o los dispositivos periféricos. En las páginas siguientes se proveen instrucciones especiales para limpiar dispositivos y accesorios especiales. 

- No aplique sustancias de limpieza sobre el monitor o dispositivos periféricos. Límpielos con un paño humedecido con una solución jabonosa. 

- Desinfecte las superficies con una gasa humedecida con alcohol diluido. 

Seque completamente con un paño sin pelusas.

	PRECAUCIÓN: 

- No sumerja ni enjuague el monitor ni sus dispositivos periféricos. Si derrama líquido en un dispositivo accidentalmente, desconecte la unidad del suministro de energía. Póngase en contacto con el personal técnico para obtener información acerca de la seguridad de la unidad antes de ponerla en funcionamiento nuevamente. 

- Evite dañar el dispositivo, no utilice herramientas filosas ni abrasivas. Nunca sumerja los conectores eléctricos en agua ni otros líquidos. Evite que se acumulen los líquidos cerca del borde de la pantalla cuando esté limpiándola


Cables para el paciente 
- Limpie los cables del paciente con una gasa empapada en una solución jabonosa. 

- Seque completamente con un paño sin pelusas. 

- Para desinfectar los cables del paciente, límpielos con una gasa humedecida con alcohol diluido.  -Seque completamente con un paño sin pelusas.

	PRECAUCIÓN: No utilice desinfectantes que contienen fenol, ya que pueden dejar manchas en superficies plásticas. No utilice el autoclave ni limpie accesorios con solventes aromáticos fuertes, clorados, con cetonas, éteres o ésteres. Nunca sumerja los conectores eléctricos ni el conector NBP.


ECG

Electrodos para ECG reutilizables 

Limpie la taza del electrodo periódicamente con un cepillo de dientes. Utilice un cepillo blando bajo un chorro de agua para quitar residuos de gel. Pase una gasa humedecida con solución jabonosa por los electrodos. Desinfecte los electrodos pasándoles un paño humedecido con alcohol diluido. Seque completamente con un paño sin pelusas.

PSN

Limpie la manga para PSN pasándole un paño humedecido con jabón y agua o con una solución que contenga lejía para uso doméstico (1:10), alcohol o fenol.

	PRECAUCIÓN: La manga de la PSNI se puede sumergir en la solución de limpieza, pero no permite que la solución penetre en la manguera del PSNI. La garantía se anulará si se permite que la solución entre en la manguera de la manga.


PSI

Transductores 

Manipule siempre los transductores y otros accesorios de presión con mucho cuidado. No aplique presión excesiva al diafragma del transductor. No exponga los transductores a agua, vapor, esterilización mediante aire caliente, éter, cloroformo o sustancias químicas similares. Siempre proteja el conector de la humedad.

 Consulte la documentación suministrada con el transductor para obtener instrucciones de limpieza y esterilización específicas.

Placa para transductores para el receptáculo hemodinámico

 Quite la placa de montaje del transductor del frente del receptáculo hemodinámico. Lave la placa con agua caliente jabonosa.

	PRECAUCIÓN: 

- No utilice solventes orgánicos. 

- No esterilice usando vapor, calor, radiación o ETO. 

- No utilice objetos afilados. 

-Asegúrese de que NO entren líquidos en el receptáculo


SpO2

Lave los sensores de SpO2 reutilizables pasándoles una gasa humedecida con solución jabonosa. Para desinfectar los sensores, páseles un paño humedecido con una solución de 70% de alcohol. Séquelos cuidadosamente con un paño sin pelusa antes de aplicarlos al paciente. 

Sensor SpO2 reutilizable 

Consulte las instrucciones y recomendaciones de limpieza que se incluyen con el sensor.

Temperatura

Lave las sondas de temperatura en una solución de 3% de peróxido de hidrógeno o en una solución de 70% de alcohol.

	PRECAUCIÓN: No utilice desinfectantes basados en fenol, ya que es absorbido por el vinilo. No utilice solventes aromáticos fuertes, clorados, con cetonas, éteres o ésteres. No sumerja los cables durante largos períodos de tiempo en alcohol, solventes orgánicos suaves o soluciones muy alcalinas.


LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN
Equipo: Laringoscopio
Marca:  Welch allyn.
Modelo: 
Instrucciones de reprocesamiento:
Estas instrucciones de reprocesamiento hacen referencia a los procedimientos de limpieza y desinfección de nivel intermedio. Los mangos de laringoscopio de fibra óptica deben reprocesarse antes del primer uso y entre uso y el siguiente mediante el método siguiente tal como se describe en este documento:
· Limpieza y desinfección de nivel intermedio:

Welch allyn ha validado las instrucciones anteriores como adecuadas para preparar estos mangos de laringoscopio para su reutilización. El usuario debe asegurarse de que el reprocesamiento realizado efectivamente por parte del personal del usuario, con el equipo y los materiales del usuario, logre el resultado deseado. Esto puede hacer necesario la validación y el control rutinario del proceso real del usuario.

NOTA: El mango principal y la tapa inferior son componentes compatibles con la solución de desinfección y los métodos de autoclave identificados que se proporcionan a los centros que desean realizar cualquiera de los métodos tras la limpieza y desinfección de nivel intermedio.
Instrucciones de limpieza y desinfección de nivel intermedio:

Puntos de utilización:

1. Separe el conjunto de espátula del mango y ponga este último en un recipiente adecuado para su posterior reprocesamiento. no ponga el mango junto con dispositivos afilados.

2. Impida que el mango se seque (por ejemplo, utilice un envoltorio/ cubierta humedecido con limpiador germicida)

Preparación para la descontaminación

1. Seleccione un limpiador germicida basado en isopropanol y amonio cuaternario etiquetado que sea adecuado para utilizarse en equipos sanitarios y con capacidad para desinfección de nivel intermedio. 

2. Extraiga las pilas y el cartucho de la lámpara. 

Limpieza y desinfección de nivel intermedio

1. Siga las instrucciones del fabricante del limpiador germicida para limpiar todas las superficies que quedan al descubierto del mango principal, la tapa inferior y el cartucho de la lámpara.

2. Si es necesario utilice un cepillo de cerdas blandas y secas y vuelva a enjuagar para soltar/eliminar la suciedad visible restante. 

3. Una vez eliminada toda la suciedad visible, vuelva a enjuagar para humedecer todas las superficies y permita el tiempo de contacto adecuado para la desinfección siguiendo las instrucciones del fabricante del limpiador germicida.

	Precaución:

Utilice solamente limpiadores germicidas basados en isopropanol y amonio cuaternario.




Secado

Deje secar al aire los componentes.

FONENDOSCOPIO GMD

Equipo: fonendoscopio
Marca:  GMD
Modelo: 
Con el fin de evitar la acumulación de polvo, siempre guarde el fonendoscopio en su estuche. La parte exterior del instrumento puede limpiarse con un paño delicado humedecido o tela libre de pelusa. Para la desinfección, el fonendoscopio puede limpiarse con un paño humedecido con alcohol. No use esterilización térmica ni sumerja en líquidos. 

	ADVERTENCIA

· Nunca ponga el fonendoscopio en contacto con líquido, asegúrese que ninguna clase de líquido penetre su estructura. Debido a que el fonendoscopio no es utilizado en procedimientos quirúrgicos, es suficiente desinfectar sus superficies con alcohol.
· No use ningún agente de limpieza 

· No se requiere ninguna instrucción especial 

· Se recomienda que los instrumentos sean preparados inmediatamente luego de ser usados.


Equipo: Infusor 
Marca:  ERKA
Modelo: 
recomendamos tratar el producto con una desinfección de spray o limpieza después del uso

DESINFECCIÓN DEL AEROSOL

aplicar spray desinfectante para infiltrar según las recomendaciones del fabricante. Retirar fluidos excesivos con un paño seco.
LIMPIEZA DESINFECCION

aplique el desinfectante con un paño o al dispositivo. limpiar las superficies del dispositivo aplicando la presión ligera

DESINFECTANTES RECOMENDADOS:

· Fugaten – spray (lysoformo spray)

· Esemfix de schuelke (espuma limpiadora)

· Promanum (puro de color marron)

· Meliseptol 

El manguito de nylon se puede lavar a máquina a 30 ° grados utilizando detergentes suaves y elegir el ciclo de lavado delicado. Asegúrese siempre de conformidad con las regulaciones nacionales o internas relativas a la higiene. Garantizar que  todas partes: tal como un tubo, indicador de bolsa, pera de inflado se retira antes del lavado

un sistema de filtro asegura que el tubo y la bolsa siguen siendo claras de polvo y partículas. el filtro requiere limpieza regular. quitar la pera de inflado en las órdenes o Acceso al filtro. en caso de sustitución de la pera de la inflación y con el fin de asegurar una conexión firme asegúrese de que el montaje es libre de grasa.
TORRE DE LAPAROSCOPIA

Equipo: Fuente de luz.
Marca:  STORZ
Modelo: SPIES
	CUIDADO

Antes de cualquier trabajo de limpieza o desinfección, desconecte el equipo de la red. El sistema de fuente de luz debe haberse enfriado.


	ADVERTENCIA

Evite a toda costa la infiltración de líquidos al interior del equipo.


	ADVERTENCIA

Observe las leyes y normativas especificas a cada país


Las superficies exteriores del producto medico han de limpiarse frotándolas con un paño desechable humedecido con un producto desinfectante o con un paño desinfectante embebido listo para su uso. Los productos a base de alcohol no deben utilizarse debido a su efecto fijador de las proteínas y la incompatibilidad de los materiales.

Siga las instrucciones del fabricante del producto químico sobre el tiempo de aplicación de la solución desinfectante.

Equipo: Neumoinsuflador.
Marca:  STORZ
Modelo: SPIES
	CUIDADO 

Riesgo de infección. Una preparación incorrecta de los productos médicos puede representar un riesgo de infección para pacientes, usuarios y terceros, y provocar fallos de funcionamientos en el producto médico.


	CUIDADO

Al efectuar trabajos en productos médicos contaminados, observe las directivas sobre protección personal de la mutua de previsión contra accidentes y otras organizaciones equivalentes.


	CUIDADO

Observe las leyes y normativas específicas a cada país.


	CUIDADO

Deterioro del producto: el proceso de preparación tiene que ser validados por el usuario in situ.


	CUIDADO

Antes de cualquier trabajo de limpieza, desconecte el equipo de la red.


	ADVERTENCIA

Evite a toda costa que penetren líquidos al interior del equipo. 


Las superficies exteriores del producto medico han de limpiarse frotándolas con un paño desechable humedecido con un producto desinfectante o con un paño desechable humedecido con un producto desinfectante o con un paño desinfectante embebido listo para su uso.
Los productos a base de alcohol no deben utilizarse debido a su efecto fijador de las proteínas y la incompatibilidad de los materiales.

Elemento calefactor Optitherm

Para la limpieza/desinfección manual/ térmico – mecánica (93°C) son adecuados los productos químicos autorizados por KARL STORZ para la preparación de productos naturales. Lleve a cabo la preparación con un cepillo blando.
	ADVERTENCIA

No deteriore los filamentos calefactores.


	ADVERTENCIA

Al preparar y aplicar soluciones desinfectantes observe estrictamente las instrucciones del fabricante en cuanto a concentración y tiempo de aplicación. Una inmersión demasiado prolongada puede provocar alteraciones del material.


El elemento calefactor Opitherm puede también limpiarse en baño de ultrasonidos en caso de fuerte ensuciamiento. La limpieza no debe prolongarse más allá de 3 minutos.

Esterilice el elemento calefactor Optitherm a 134°C, preferentemente por el procedimiento de prevacio fraccionado.

	NOTA

El elemento calefactor Optitherm debe haberse enfriado imprescindiblemente a temperatura ambiente antes de su aplicación. Si este no es el caso entonces se produciría el mensaje de error “sobrecalentamiento” y el calefactor no se puede poner en servicio.


	NOTA

No desmonte el enchufe para su limpieza, desinfección y esterilización 


	ADVERTENCIA

Controle si existe humedad residual en el enchufe de contacto antes de la puesta en servicio. En caso necesario seque posteriormente con un paño desechable libre de pelusas.


Equipo: Cabezal de la cámara.
Marca:  STORZ
Modelo: SPIES
	CUIDADO

Riesgo de infección, el acondicionamiento incorrecto de los productos médicos puede conllevar un riesgo de infección para pacientes, usuarios y terceros y provocar fallos de funcionamiento en el producto médico 


	CUIDADO

Riesgo de infección,  estos productos médicos no se suministran esterilizados. La utilización de productos médicos no esterilizados puede representar un riesgo de infección para pacientes, usuarios y terceros. Compruebe si existen impurezas visibles en los productos médicos. Si aparece impurezas visibles quiere decir que no se ha efectuado el acondicionamiento del aparato o que no se ha realizado de forma correcta. Acondicione los productos médicos antes de la primera aplicación, así como antes y después de cada utilización, empleando para ello procedimientos validados.


	CUIDADO

Durante cualquier operación con productos médicos contaminados, hay que respetar la normatividad específica de cada país sobre la protección de las personas.


	ADVERTENCIA

Durante la preparación y aplicación de soluciones químicas, observe estrictamente las indicaciones del fabricante del producto químico sobre la concentración, el tiempo de aplicación y la fecha de caducidad del producto químico. Una inmersión excesivamente prolongada y una concentración errónea pueden ocasionar deterioros. Tenga en cuenta el espectro de efectos microbiológicos de los productos químicos utilizados.


	ADVERTENCIA

Riesgo de deterioro en los productos médicos. La utilización de los productos químicos no autorizados por “KARL STORZ” conlleva al riesgo de deterioro de los productos médicos.


	ADVERTENCIA

Respete las leyes y normativas específicas de cada país.


	ADVERTENCIA

Antes y después del acondicionamiento compruebe que el cable de cabezal de cámara no presente roturas ni grietas. Los cabezales de cámara con cables en mal estado NO se pueden esterilizar ni desinfectar. Las roturas o grietas permiten la filtración de líquidos en el cable de la cámara y por tanto su deterioro.  


	ADVERTENCIA

El residuo de productos químicos en el enchufe del cabezal de la cámara puede ocasionar averías en el sistema electrónico de la cámara.


	ADVERTENCIA

A fin de prevenir infecciones, el cabezal de la cámara se debe limpiar y desinfectar/esterilizar cuidadosamente antes de la primera aplicación, así como antes de cada utilización siguiente, empleando para ello procedimientos validados. El usuario debe validar cualquier divergencia respecto a los parámetros recomendados  para la limpieza, desinfección y la esterilización.


	ADVERTENCIA

El uso de procedimientos de desinfección o esterilización diferentes de los recomendados por KARL STORZ puede tener efectos negativos en el material de la cámara y el adaptador endoscópico. Los deterioros que pudieran resultar como consecuencia de los mismos no están cubiertos por la garantía.


PREPARACION DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION

Inmediatamente después del uso, coloque el cabezal de la cámara en un recipiente adecuado y cúbralo por completo con una solución enzimática de limpieza con un p H neutro (p H neutro 6.0 y 8.0) siguiendo las instrucciones del fabricante, para evitar que se resequen en el aparato restos de sangre, albumina y otras substancias indeseadas.

	ADVERTENCIA

Compruebe si el cable del cabezal de la cámara presenta roturas o grietas. Los cabezales de cámara con cables deteriorados NO pueden sumergirse  en solución de limpieza. Desinfecte por frotado los cabezales de cámara con cables deteriorados y enviarlos a KARL STORZ para su reparación.


Hay que eliminar los residuos inmediatamente después de utilizar el cabezal de la cámara. KARL STORZ recomienda por regla general efectuar una limpieza previa bajo agua corriente fría.

DESINFECCION POR FROTADO

Limpiar las superficies exteriores del aparato frotándolas con un paño desechable humedecido con un producto desinfectante o con un paño de desinfección listo para usar. No se deben utilizar productos a base de alcohol debido a su efecto de fijación de las proteínas y las intolerancias del material. Tener en cuenta las indicaciones del fabricante de los productos químicos en cuanto las tolerancias del material.

	ADVERTENCIA

El cabezal de cámara H3-M COVIEW TH 106 para microscopio solo se puede desinfectar por frotado. No está permitido efectuar otro tipo de acondicionamiento o esterilización.



LIMPIEZA MANUAL

Sumerja completamente el cabezal de la cámara y su cable en una solución enzimática de limpieza con p H neutro o en agua desionizada microbiológicamente pura. Hay que asegurarse de que todas las superficies quedan mojadas sin burbujas de aire. Una vez concluido el tiempo de inmersión requerido, debe efectuarse la limpieza mecánica con un cepillo suave o una esponja. Por ultimo hay que enjuagar con agua microbiológicamente pura, agua esterilizada o desionizada para asegurar la neutralización. El enjuague a fondo del cabezal de la cámara es necesario para eliminar todas las impurezas  y todos los residuos de producto de limpieza que pudieran alterar los resultados de la esterilización.
DESINFECCION MANUAL 

Hay que sumergir el cabezal de la cámara y el cable de cabezal completamente una solución desinfectante. Hay que asegurarse de que todas las superficies quedan mojadas sin burbujas de aire. Una vez concluido el tiempo de inmersión requerido, enjuagar el cabezal de la cámara tres veces con agua microbiológicamente pura, agua esteril o agua desionizada. Cada enjuague debe tener una duración mínima de un minuto. Deseche el agua de enjuague al final de cada proceso de enjuague, dado que se ha ensuciado con la solución desinfectante. El enjuague a fondo del cabezal de la cámara es necesario para eliminar todos los residuos de los productos de desinfección que pudieran alterar los resultados de la esterilización.

Finalmente efectue un secado completo de todas las superficies con aire comprimido puro para uso médico. A tal efecto se recomienda pistola de limpieza con accesorios. Limpie el enchufe del cabezal de la cámara frotando con alcohol isopropilico al 70%, a fin de eliminar posibles residuos de productos de desinfección. No deje que las mirllas de cristal expuestas se sequen al aire. Las superficies de cristal pueden limpiarsen con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol isopropilico al 70%, para evitar que se formen manchas y rayas. Después de la limpieza con alcohol, seque las superficies con cuidado usando un bastoncillo de algodón.
CONTROL Y MANTENIMIENTO

Hay que realizar un control visual del cabezal de la cámara y el cable de cabezal ya limpios, comprobando la limpieza la integridad, la ausencia, el deterioro y la sequedad de los mismos.

· En caso que todavía queden residuos o impurezas, efectué una limpieza manual posterior del cabezal, de la cámara y el cable del cabezal, y volver a llevar a cabo un proceso completo de limpieza.

· Los cabezales de la cámara con los cables dañados tienen que ser retirados de uso.

· A continuación hay que efectuar un control de mantenimiento.

Antes de llevar a cabo la esterilización y/o la desinfección, enrolle el cable del cabezal de la cámara formando círculos de 15 cm de diámetro como mínimo. Al enrollar el cable compruebe que el mismo no se doble ni se tuerza.

ESTERILIZACION

La elección del procedimiento deberá realizarse siguiendo las correspondientes disposiciones nacionales y de acuerdo con el fabricante del aparato.

Los siguientes procedimientos de esterilización para el cabezal de cámaras IMAGE 1 H3 SPIES han sido validados y autorizados por KARL STORZ:

ESTERILIZACION POR VAPOR MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE PREVACIO FRACCIONADO PARA EL CABEZAL DE CAMARA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

	ADVERTENCIA

Entre los cabezales de cámara compatibles con IMAGE 1 HUB HD e IMAGE 1 SIPES, el único esterilizable en autoclave es H3 – ZA SPIES(TH104)


	NOTA

Colocar el cabezal de cámara en un contenedor de esterilización adecuado.




Esterilice el cabezal de la cámara esterilizable en autoclave y el cable del cabezal por el procedimiento de prevacio fraccionado a 134°C -137°C durante un tiempo mínimo de aplicación de 4 minutos y un máximo de 18.

Se recomienda dejar secar los cabezales de la cámara durante 4 minutos como mínimo, para que el conector de la tarjeta este completamente seco antes de conectarlo.

Después de la esterilización por vapor  del cabezal de la cámara dejar que se enfrié antes de tocarlo.

	ADVERTENCIA

Después de extraer el cabezal de la cámara del esterilizador por vapor, no lo sumerja en un líquido frio. Esto puede provocar deterioros en la óptica de la cámara debido al “shock térmico”  y conllevar a la perdida de la garantía.


ESTERILIZACION POR VAPOR CON SISTEMA DE GRAVITACION PARA CABEZALES DE CAMARA ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE

	ADVERTENCIA

Entre los cabezales de cámara compatibles con IMAGE 1 HUB HD e IMAGE 1 SIPES, el único esterilizable en autoclave es H3 – ZA SPIES(TH104)


	NOTA

Colocar el cabezal de cámara en un contenedor de esterilización adecuado.




El cabezal de la cámara esterilizable en autoclave y el cable del cabezal deben ser esterilizados con sistema de gravitación a 121°C  - 122°C, con un tiempo de aplicación de 30 minutos.

Se recomienda dejar secar los cabezales de la cámara durante 4 minutos como mínimo, para que el conector de la tarjeta este completamente seco antes de conectarlo.

Después de la esterilización por vapor  del cabezal de la cámara dejar que se enfrié antes de tocarlo.

	ADVERTENCIA

Después de extraer el cabezal de la cámara del esterilizador por vapor, no lo sumerja en un líquido frio. Esto puede provocar deterioros en la óptica de la cámara debido al “shock térmico”  y conllevar a la perdida de la garantía.


En esterilizadores por vapor sin ciclo de secado integrado, el conector de la tarjeta puede secarse con un paño que no deje pelusas una vez que se haya enfriado. Antes de establecer la conexión, hay que eliminar por completa la humedad del conector de la tarjeta.

ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO (H2O2)- ASP STERRAD

	CUIDADO 

Tenga en cuenta que las posibilidades de esterilización de instrumentos en los diferentes sistemas STERRAD están sujetas a limitaciones basadas en el tamaño del lumen y el material.


	ADVERTENCIA

El manual de instrucciones de cada aparato ofrece información detallada al respecto.


	NOTA

Para comprobar que el producto medico correspondiente puede ser esterilizado en los diferentes aparatos STERRAD consultar la guía STERRAD , sterility guide


	ADVERTENCIA

La esterilización STERRAD puede provocar modificaciones ópticas en el cabezal de la cámara que, por lo general no afectan la capacidad de funcionamiento de la cámara.


Los siguientes procedimientos de esterilización STERRAD para cabezales de cámara IMAGE 1 H3 SPIES han sido validados por KARL STORZ

· STERRAD 100S 

TH100 H3, Z SPIES, TH101H3, ZI SPIES, TH103 H3-P SPIES, TH104 H3, ZA SPIES.

· STERRAD NX
TH100 H3, Z SPIES, TH101H3, ZI SPIES, TH103 H3-P SPIES, TH104 H3, ZA SPIES.

Ciclo “STANDARD”

· STERRAD 100 NX

TH100 H3, Z SPIES, TH101H3, ZI SPIES, TH103 H3-P SPIES, TH104 H3, ZA SPIES.
Ciclo “STANDARD”

Ciclo “DUO”

ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO (H2O2)- STERIS AMSCO

Para obtener información detallada sobre el ciclo a elegir en las diferentes generaciones de aparatos, dirigirse directamente a la empresa STERIS.

	ADVERTENCIA

La esterilización V-PRO puede provocar alteraciones ópticas en el cabezal de la cámara que, por lo general, no alteran el buen funcionamiento de la cámara. 


Los siguientes procedimientos de esterilización STERRIS AMSCO para cabezales IMAGE H3 SPIES han sido validados y aprobados por KARL STORZ:

· V – PRO 

TH100 H3, Z SPIES, TH101H3, ZI SPIES, TH103 H3-P SPIES, TH104 H3, ZA SPIES.

Equivalente al ciclo “LUMEN”

· V – PRO 1 PLUS

TH100 H3, Z SPIES, TH101H3, ZI SPIES, TH103 H3-P SPIES, TH104 H3, ZA SPIES.

Ciclo “Lumen”

· V – PRO max

TH100 H3, Z SPIES, TH101H3, ZI SPIES, TH103 H3-P SPIES, TH104 H3, ZA SPIES.

Ciclo “Lumen”

ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO (OE)

El procedimiento con óxido de etileno ha sido validado con óxido de etileno al 100% a 55°C con un tiempo de aplicación de 30 a 45 minutos.
	NOTA

Deposite el cabezal de la cámara en una bandeja perforada de esterilización. No deposite ningún instrumento en la cámara.


	ADVERTENCIA

Dado que los materiales absorben gas, en la esterilización por gas hay que respetar los periodos de aireación de los instrumentos prescritos por el fabricante del aparato. Estos periodos dependen en gran medida de la tecnología del esterilizador de óxido de etileno (concentración, realización del proceso)


ESTERILIZACION QUIMICA A BAJA TEMPERATURA CON ACIDO PERACETICO- STERIS- SYSTEM 1 (FUERA DE EE UU)

Para obtener información detallada sobre los parámetros de esterilización dirigirse directamente a la empresa STERIS.
DESINFECCION ALTO NIVEL

	CUIDADO

La desinfección de alto nivel solo debe utilizarse con instrumentos que entren en contacto exclusivamente con mucosas intactas.


	ADVERTENCIA
Todas las divergencias de los parámetros de desinfección recomendados han de ser validos por el usuario.


	ADVERTENCIA

Antes de la desinfección hay que limpiar, enjuagar y secar cuidadosamente los instrumentos.


	ADVERTENCIA

Durante la preparación y aplicación de soluciones químicas, observe estrictamente las indicaciones del fabricante del producto químico sobre la concentración, el tiempo de aplicación y la fecha de caducidad del producto químico.


Los siguientes procedimientos de desinfección de alto nivel han sido validados y autorizados por KARL STORZ para cabezales de cámara IMAGE 1 H3 SPIES

CIDEX (SOLUCION DE GLUTARALDEHIDO AL 24%) 

Al fin de evitar posibles deterioros, no coloque los cabezales de la cámara en un mismo recipiente junto con otros instrumentos. Sumergir el cabezal de la cámara por completo en la solución de glutaraldahido al 2,4% sin diluir, durante al menos 45 minutos a 25°C. Hay que asegurarse que todas las superficies quedan mojadas sin burbujas de aire.

	ADVERTENCIA: No deje el cabezal de la cámara durante más de 60 minutos en la solución.


Por último, enjuague el cabezal de la cámara tres veces con agua estéril. Cada enjuague debe tener una duración mínima de un minuto. Al final de cada proceso de enjuague desechar el agua, ya que se ha ensuciado con la solución de desinfección. Utilice agua esterilizada fresca para cada proceso de enjuague. El enjuague minucioso del cabezal de la cámara y la conexión de la tarjeta con agua esterilizada es muy importante para eliminar todos los residuos de productos desinfectantes.

 Seque el cabezal de la cámara y la conexión de la tarjeta con un paño esterilizado que no desprenda. El conector de la tarjeta ha de estar completamente limpio y seco antes de ser conectado al procesador de la cámara. Tratar el conector del cabezal de la cámara con alcohol isopropilico, a fin de eliminar posibles residuos del producto desinfectante
  Reemplazo XL HLD (solución de masxido de hidrogeno al 2,0%) 
 A fin de evitar posibles deterioros, no coloque los cabezales de la cámara en un mismo recipiente junto con otros instrumentos. Sumergir el cabezal de la cámara por completo en la solución del peróxido de hidrogeno al 2,0% sin diluir, durante al menos 8 minutos a 20 ° C (68 h). Hay que asegurarse que todas las superficies quedan mojadas sin burbujas de aire.

	ADVERTENCIA

No deje el cabezal de la cámara durante más de 60 minutos en la solución.


Por ultimo enjuague el cabezal de la cámara tres veces con agua estéril. Cada enjuague debe tener una duración mínima de un minuto. Al final de cada proceso de enjuague desechar el agua, ya que se ha ensuciado con la solución de desinfección. Utilice agua esterilizada fresca para cada proceso de enjuague. El enjugue minucioso del cabezal de la cámara con agua esterilizada es muy importante para eliminar todos los residuos de productos desinfectantes.
Seque el cabezal de la cámara y la conexión de la tarjeta con un paño esterilizado que no desprenda pelusa. El conector de la tarjeta ha de estar completamente limpio y seco antes de ser conectado al procesador de la cámara. 
Equipo: procesador de cámara.
Marca:  STORZ
Modelo: SPIES 

	CUIDADO: Riesgo de infección. Una preparación incorrecta de los productos médicos puede representar un riesgo de infección para pacientes, usuarios y terceros y provocar fallos de funcionamiento en el producto médico. Observe las instrucciones “Limpieza, desinfección, cuidado y esterilización de los instrumentos de KARL STORZ”, así como la documentación adjunta al producto


	ADVERTENCIA: Durante la preparación y la aplicación de soluciones, observe estrictamente las indicaciones del fabricante del producto químico en cuanto a la concentración, el tiempo de aplicación y el tiempo de inutilización. Una inmersión excesivamente prolongada, así como una concentración errónea puede ocasionar deterioros. Tenga en cuenta el espectro de los efectos microbiológicos de los productos químicos utilizados. 




	ADVERTENCIA

Preste atención a que no cae agua o cualquier otro tipo de líquido en el aparato


	ADVERTENCIA: Riesgo de deterioros en los productos médicos. Utilice para la preparación exclusivamente los productos químicos autorizados por KARL STORZ. La lista completa de la Internet en www.karlstorz.com. ADVERTENCIA: Observar las leyes y normas normativas de cada país.


Desinfección por frotado de los aparatos
Limpie las superficies exteriores del aparato frotándolas con un paño desechable que desprenda poca pelusa humedecido con un producto desinfectante. Para la desinfección por frotado recomendamos exclusivamente el uso de productos para la desinfección de superficies (no use productos con alcohol concentrado como productos para la desinfección rápida), así como procedimientos de frotado con un producto desechable a base de cloruro de amonio.

Equipo: Monitor.
Marca:  STORZ
Modelo: SPIES 
Después de utilizar el monitor, elimine toda la contaminación de inmediato. Cuando limpie el dispositivo desconecte siempre el enchufe de CA del tomacorriente. Utilice también las protecciones de CA del tomacorriente adecuadas para las tareas de limpieza. 

· De vez en cuando, limpie la carcasa Con un paño suave y seco. 

Para manchas intensas, limpie con una gasa bien escurrida humedecida con etanol desinfectante y luego seque.

· No use benceno, disolventes, detergentes ácidos ni detergentes alcalinos. 

En caso contrario deteriorar la carcasa, y pueden borrar o hacer ilegible las rotulaciones en ella.

· No permita el contacto prolongado con productos de goma y plástico.

 Estos causan que la carcasa se deteriore.

· Limpie la pantalla con un paño suave. (Algodón, franela, etc.).

 Para las manchas y huellas dactilares que se han adherido a la superficie de la pantalla, limpie con una gasa bien escurrida humedecida con etanol desinfectante y luego seque. 
Si entran gotitas de agua o etanol dentro de la carcasa, éstas causaran daños. 
· Para inspecciones periódicas. 
Realice las tareas de mantenimiento y la inspección para un uso seguro y en buen estado a largo plazo. Póngase en contacto con el distribuidor donde se compró el monitor en relación con el coste de mantenimiento y la inspección.

	Nota 

La superficie de la pantalla se ha fabricado especialmente. El limpiar con un paño duro, o de forma muy fuerte, causara daños en la superficie.


· Evite derramar grandes cantidades de agente desinfectante sobre la unidad.

Equipo: tensiómetro.
Marca: ERKA.
MANOMETRO:

Para la limpieza recomendamos usar un paño de algodón o microfibra ligeramente impregnado en agua o en algún producto desinfectante. Evite que entre líquido al interior de la carcasa.

Limpieza mediante desinfección por aerosol o frotado.

Recomendamos los siguientes productos de limpieza y desinfección:

Jabón suave, bacillol AF, meliseptol, oxivir plus spray, terralin protect alcohol isopropilico al 70%, spray fugaten (spray lisoform)

Tras la limpieza o desinfección, frotar con agua limpia para eliminar cualquier resto y dejar secar al aire. Utilice exclusivamente paños de algodón o microfibras blandas.

Nunca someter a autoclave.

Equipo: Infantometro.
Marca: ERKA.
El infatometro  debe limpiarse exclusivamente con limpiadores domésticos o con desinfectantes disponibles en el comercio. Siga las recomendaciones del fabricante.

No utilice limpiadores abrasivos o agresivos como espíritus o alcohol o similares como puedan dañar la superficie de alta calidad.

Proceso de limpieza y desinfección

EQUIPO: VENTILADOR DE USO DE MEDICO

MARCA: DRAGUER

MODELO: SAVINA 300

ACCESORIOS: 

Desmontaje

Tener en cuenta antes del desmontaje

1. Desconecte el dispositivo y el humidificador de gas respiratorio y retire los enchufes de estos de la red. 

2. Vacíe las trampas de agua y los tubos de respiración. 

3. Vacíe el recipiente de agua del humidificador de gas respiratorio. 

Retirada del sensor de temperatura del gas respiratorio

1. Desenchufe el conector de la toma correspondiente al sensor de temperatura del gas respiratorio en el panel de conexión del paciente. 

[image: image59.png]



2. Extraiga el sensor de temperatura del gas respiratorio (A) de la pieza en Y o del soporte del circuito respiratorio en el caso de los pacientes pediátricos. No tire del cable. 

Desmontaje del nebulizador neumático de medicamentos

Al usar un circuito respiratorio para adultos

[image: image60.png]



1. Retire el tubo del nebulizador (A) del nebulizador de medicamentos (B) y del puerto del nebulizador del dispositivo.

2. Retire el nebulizador de medicamentos (B) del circuito respiratorio.

3. Desmonte el nebulizador de medicamentos de acuerdo con las instrucciones de uso de este.

Al usar un circuito respiratorio para pacientes pediátricos

[image: image61.png]R




1. Retire el tubo del nebulizador (C) del nebulizador de medicamentos (D) y del puerto del nebulizador del dispositivo.

2. Retire el nebulizador de medicamentos (D) del circuito respiratorio.

3. Retire el conector del catéter (E) del puerto de entrada.

4. Tire del adaptador (F) para extraerlo del puerto de salida. 

5. Retire el tubo corrugado (G) del adaptador (F). 

6. Desmonte el nebulizador de medicamentos de  acuerdo con las instrucciones de uso de este. 

Sensor de CO2

Solamente se pueden limpiar y desinfectar las cubetas reutilizables (6870279 o 6870280). Las cubetas desechables no son resistentes a la temperatura y podrían quedar destruidas.

Desmontaje del sensor de CO2  

1. Retire el conector del sensor de CO2 de la toma.

[image: image62.png]S e





2. Retire el sensor de CO2 (A) de la cubeta. 

3. Retire la cubeta (B) del sensor de CO2 de la  pieza en Y. 

4. Retirar el cono de conexión de catéter (C) del adaptador. 

5. Limpie y desinfecte las cubetas reutilizables. Elimine la cubeta desechable. 

Retirada de los tubos de respiración

[image: image63.png][





1. Retire los tubos de respiración del puerto inspiratorio (A) y del puerto espiratorio (B).

[image: image77.png]



2. Si estuviera colocada: Retire la trampa de agua (C) del tubo de ventilación. 

3. Retire el colector de la trampa de agua y vacíelo. 

4. Retire y deseche el filtro antibacteriano siguiendo las instrucciones de uso correspondientes. 

Retirada del sensor de flujo 

[image: image64.png]) o @
N

LWy ]




1. Levante la tapa (A) por el extremo inferior y voltéela hacia arriba.

[image: image65.png]



2. Desplace el sensor de flujo (B) hacia la izquierda hasta el tope.

[image: image66.png]%,ﬁ@{ ° @





3. Retire el sensor de flujo de la toma (C).

Desmontaje de la válvula espiratoria 

Extracción de la válvula espiratoria

[image: image67.png]it

)




1. Gire el anillo de retención (A) hacia la izquierda hasta que haga tope. 

2. Retire la válvula espiratoria del accesorio. 

Desmontaje de la válvula espiratoria

[image: image68.png]



1. Extraiga el manguito del sensor de flujo (B) de la válvula espiratoria.

2. Retire el diafragma (C).

[image: image69.png]



3. Retire y vacíe el colector de la trampa de agua (D).

Desmontaje de los accesorios adicionales

Desmonte el humidificador de gas respiratorio y el nebulizador Aeroneb Pro de acuerdo con las instrucciones de uso correspondientes.

Información de seguridad

Información de seguridad sobre los sensores de flujo y la válvula espiratoria


La decoloración de la pieza de inserción de metal no afecta a su función.

Información sobre desinfectantes

Use desinfectantes aprobados a nivel nacional y adecuados para el procedimiento de reprocesamiento concreto.

Clasificaciones para la reprocesamiento

Clasificación de dispositivos médicos

Los dispositivos médicos y sus componentes se clasifican por su modo de utilización y por el riesgo resultante.

	Clasificación
	Definición

	No críticos
	Componentes que solo entran en contacto con la piel

	Semicríticos

Semicríticos A

Semicríticos B
	Componentes que transportan gas respiratorio o entran en contacto con membranas mucosas o con la piel que presenta alteraciones patológicas

	
	Ningún requisito especial para el reprocesamiento

	
	Mayores requisitos para el reprocesamiento

	Críticos
	Componentes que penetran en la piel o en las membranas mucosas, o que entran en contacto con la sangre


Clasificación de componentes específicos del dispositivo

Siga las instrucciones de uso de los componentes.

No críticos

· 

–  Ventilador 

· 

–  Carro de transporte 

· 

–  Brazo articulado 

· 

–  Soporte universal 

· 

–  Soporte del humidificador 

· 

–  Tubo de gas comprimido 

· 

–  Sensor de CO2 y filtro de prueba 

Semicríticos A

· Tubos de respiración 
· Pieza en Y 
· Soporte del sensor de temperatura 
· Diafragma de la válvula espiratoria 
· Manguito del sensor de flujo

· Colector de la trampa de agua

· Accesorios para la conexión del nebulizador de medicamentos

Semicríticos B

–  Sensor de temperatura del gas respiratorio 

–  Cubeta reutilizable del sensor de CO2 

–  Trampas de agua 

–  Nebulizador de medicamentos 

–  Humidificador de gas respiratorio 

–  Sensor de flujo 

–  Válvula espiratoria

Procedimientos de reprocesamiento validados

Los procedimientos de reprocesamiento adecuados se derivan de la clasificación.

La eficacia de los procedimientos de reprocesamiento enumerados ha sido validada por laboratorios independientes certificados según la norma ISO 17025.

En el momento de la validación, los siguientes procedimientos de reprocesamiento han mostrado un alto grado de eficacia y de compatibilidad con los materiales:

	Clasificación
	Procedimiento
	Agente
	Fabricante
	Concen- tración
	Tiempo de contacto
	Temp

	No críticos
	Desinfección de superficies mediante limpieza
	Buraton 10F
	Schülke & Mayr
	1%
	30 min
	-

	Semicríticos AyB
	Limpieza manual
	Neodisher LM2
	Dr. Weigert
	3%
	30 min
	-

	
	Desinfección por inmersión
	Korsolex extra
	Bode Chemie
	3%
	15 min
	-

	
	Limpieza mecánica y desinfección térmica
	Neodisher MediClean
	Dr. Weigert
	Concentra- ción según las especi- ficaciones del fabri- cante
	10 min
	93 °C (199,4 °F)

	
	Esterilización por vapor
	-
	-
	-
	5 min
	134 °C (273,2 °F)


Reprocesamiento de componentes no críticos

Desinfección de superficies con la limpieza
1. Elimine la suciedad inmediatamente. Use un paño humedecido con desinfectante para eliminar la suciedad. 

2. Desinfecte la superficie. 

3. Una vez transcurrido el tiempo de contacto,  quite los restos de desinfectante. 

4. Compruebe que el producto no tenga suciedad visible. Repita los pasos 1 a 4 en caso necesario. 

5. Compruebe que el producto no tenga daños visibles, y en caso necesario, sustitúyalo. 

Medidas de reprocesamiento especiales

Sensor de CO2 y filtro de prueba

Desinfectante: por ejemplo, etanol al 70 %

Durante el proceso de limpieza y desinfección, use un paño suave desechable y bastoncillos de algodón para limpiar las ventanas del sensor de CO2.

Reprocesamiento de componentes semicríticos

Para los dispositivos y componentes médicos clasificados como semicríticos A o B, es posible escoger entre los siguientes procedimientos:

· 

–  Limpieza manual seguida de desinfección por inmersión 

· 

–  Limpieza mecánica con desinfección térmica 

·  Además, se puede realizar la esterilización por vapor.  Hay que adoptar medidas especiales para los dispositivos y componentes médicos que están clasificados como semicríticos B. Para obtener información detallada, consulte el apartado “Medidas de reprocesamiento especiales” en la página 171.  
· Limpieza manual seguida de desinfección por inmersión 

·  Limpieza manual  
· El pH del producto de limpieza utilizado debe estar entre 9 y 12. 

1. Elimine la suciedad superficial con agua corriente. 

2. Prepare la solución de limpieza según las instrucciones del fabricante. 

3. Remueva el producto hacia delante y hacia atrás varias veces en la solución.     Asegúrese de que la solución llegue a todas las superficies y los espacios interiores. Si es necesario, utilice cepillos adecuados. 

4. Una vez transcurrido el tiempo de contacto, enjuague el producto con agua corriente hasta que no se aprecien restos del producto de limpieza. 

5. Compruebe que el producto no tenga suciedad visible. Repita los pasos 1 a 5 en caso necesario. 

6. Compruebe que el producto no tenga daños visibles, y en caso necesario, sustitúyalo.

Desinfección por inmersión 
1. Prepare la solución desinfectante según las instrucciones del fabricante.

2. Remueva el producto hacia delante y hacia atrás varias veces en la solución. Asegúrese de que la solución llegue a todas las superficies y los espacios interiores.

3. Una vez transcurrido el tiempo de contacto, enjuague el producto con agua corriente hasta que no se aprecien restos del desinfectante.

4. Compruebe que el producto no tenga daños visibles, y en caso necesario, sustitúyalo.

5. Sacuda exhaustivamente el agua residual. Deje que el producto se seque completamente.

Limpieza mecánica con desinfección térmica

Use una máquina de desinfección que cumpla los requisitos de la norma EN ISO 15883. Dräger recomienda el uso de un carro para loa accesorios de anestesia y los accesorios de ventilación. Siga las instrucciones de uso de la máquina de desinfección.

1. Coloque el producto de forma segura en la cesta. Compruebe lo siguiente:

· Todas las superficies y los espacios  interiores se pueden enjuagar  completamente. 

· El agua puede salir libremente.  
2. Utilice un agente de limpieza adecuado. 

3. Seleccione un ciclo adecuado.  
4. Use agua desmineralizada para el aclarado final. 

5. Una vez finalizado el ciclo, compruebe que el producto no tenga suciedad visible. Si fuera necesario, repita el ciclo o realice la limpieza y desinfección manuales por inmersión. 

6. Compruebe que el producto no tenga daños visibles, y en caso necesario, sustitúyalo. 

7. Deje que el producto se seque completamente. 

Esterilización por vapor

Use un esterilizador por vapor que cumpla los requisitos de la norma DIN EN 285. Dräger recomienda la esterilización por vapor con un vacío fraccionado.

Requisito previo: El producto ha sido limpiado y desinfectado.

1. Esterilice el producto. 

2. Compruebe que el producto no tenga daños  visibles, y en caso necesario, sustitúyalo. 

Medidas de reprocesamiento especiales 

Sensor de temperatura del gas respiratorio

Se pueden aplicar los siguientes procedimientos:

· 

–  Limpieza manual seguida de desinfección por  inmersión 

· 

–  Esterilización por vapor adicional en caso  necesario  
· Durante el proceso de limpieza manual, adopte las siguientes medidas adicionales: 

1. Sumerja el sensor de temperatura del gas respiratorio en la solución de limpieza evitando la formación de burbujas. 

2. Antes y después del tiempo de inmersión, limpie el sensor en el baño mediante un cepillado enérgico. 

Durante el proceso de desinfección por inmersión, adopte las siguientes medidas adicionales:

Requisito previo: Utilice el desinfectante según las especificaciones del fabricante pero con el doble de tiempo de inmersión.

1. Sumerja el sensor de temperatura del gas respiratorio en la solución de limpieza evitando la formación de burbujas. 

2. Antes y después del tiempo de inmersión, limpie el sensor en el baño mediante un cepillado enérgico. 

Cubeta reutilizable del sensor de CO2

Se pueden aplicar los siguientes procedimientos:

· 

–  Limpieza manual seguida de desinfección por  inmersión 

· 

–  Limpieza mecánica con desinfección térmica 

· 

–  Esterilización por vapor adicional en caso  necesario 

·  Durante el proceso de limpieza manual, adopte las siguientes medidas adicionales:  
· Use un paño suave desechable y bastoncillos de algodón para limpiar las ventanas y lave con agua corriente en caso necesario.  
· Tenga en cuenta lo siguiente en caso de limpieza mecánica:  
· No use un enjuague adicional, sino solo un producto de limpieza. De lo contrario, existe el riesgo de que se formen grietas. 

·  Trampas de agua  
· Se pueden aplicar los siguientes procedimientos: 

· 

–  Limpieza manual seguida de desinfección por  inmersión 

· 

–  Limpieza mecánica con desinfección térmica 

· 

–  Esterilización por vapor adicional en caso  necesario 

Durante el reprocesamiento, mantenga abiertas las válvulas de resorte.

Nebulizador de medicamentos

· Realice el reprocesamiento de acuerdo con las instrucciones de uso correspondientes. Durante el reprocesamiento, mantenga abiertas las válvulas de resorte.

Humidificador de gas respiratorio

· Realice el reprocesamiento de acuerdo con las instrucciones de uso correspondientes.

Sensor de flujo

· Realice el reprocesamiento de acuerdo con las instrucciones de uso correspondientes. 

· El sensor de flujo se puede limpiar y desinfectar siempre que el resultado de la calibración automática sea satisfactorio.  
Inspección

· Antes del primer empleo de piezas nuevas de fábrica en el paciente hay que someterlas a inspección, limpieza y desinfección.

· Observar si hay signos de daño, grietas o deterioro evidente del sensor de flujo.

· ￼Verificar la integridad de los hilos que componen la estructura principal de medición a través de anemometría.

Limpieza y desinfección 

· Se puede desinfectar, más no se puede esterilizar.

· ￼Desinfectar el sensor de flujo en una solución de etanol al 70%, durante máximo 30 minutos. La solución desinfectante debe cubrir y humedecer todas las superficies.

· ￼Para la limpieza del sensor no deben emplearse cepillos u objetos afilados.

· ￼Al terminar la limpieza / desinfección dejar secar el sensor al aire ambiente por lo menos durante 30 minutos. De lo contrario, los restos de alcohol pueden causar la destrucción del sensor por inflamación en la calibración.

· Válvula espiratoria

· Se pueden aplicar los siguientes procedimientos:

· Limpieza manual seguida de desinfección por inmersión 
· Limpieza mecánica con desinfección térmica 

· Esterilización por vapor

· Para secar el agua residual en los espacios interiores, seque la válvula espiratoria mediante esterilización por vapor después de la limpieza y desinfección.


· Limpieza y desinfección mecánica

· Para la desinfección mecánica son idóneos los procedimientos con temperaturas entre 60°C y 65°C. A fin de garantizar un asiento perfecto en los puntos de empalme durante largo tiempo, las piezas deben desinfectarse estando desconectadas.

Inspección

· Antes del primer empleo de piezas nuevas de fabrica en el paciente hay que someterlas a inspección, limpieza y desinfección o bien a una esterilización por vapor a 134°C.

· Observar si hay signos de daño, grietas o deterioro evidente de las partes que conforman la válvula.

· Desenroscar el tapón de cierre con la mano y extraerlo junto con la membrana.

· Si la válvula tiene una trampa de agua opcional, se debe retirar el recipiente colector.

Desinfección

· A fin de garantizar un asiento perfecto en los puntos de empalme durante largo tiempo, las piezas deben desinfectarse estando desconectadas.

· Deben cumplirse las concentraciones y los tiempos de reacción previstos por el fabricante del agente desinfectante.

· Se recomiendan los desinfectantes basados en aldehídos y compuestos de amonio cuaternario.

· Desinfectar las piezas por inmersión, una vez transcurrido el tiempo de contacto, enjuagar las piezas bajo un chorro de agua hasta que no se vean residuos de desinfectante, sacudir para eliminar por completo los restos de agua y dejar que las piezas se sequen bien.

· No se deben usar compuestos que contengan alquilamina, fenol, que liberen oxígeno y halógenos, ni ácidos orgánicos fuertes.

Esterilización

· Se recomienda esterilizar la válvula con todas las piezas desconectadas

· Recomendamos la esterilización por vapor, puesto que no produce residuos nocivos

· La esterilización por vapor se realiza a 134°C durante aproximadamente 15 minutos según el empaque utilizado.

· No han sido definidos ciclos máximos de esterilización porque depende de la implementación de las medidas recomendadas, sin embargo se sugiere reemplazar la válvula si la superficie de la misma está pegajosa, quebradiza o si se e videncia fallo  dura n te el chequeo del  ventilador. A sí́    mismo, no se debe utilizar la válvula que se haya decolorado claramente o endurecido al cabo de un uso prolongado.

Almacenamiento

· Una vez estéril, debe almacenarse en un lugar fresco, seco y oscuro.

· Debe evitarse la acción del sol, luz, lámparas fluorescentes y radiación ultravioleta durante mucho tiempo.

Recomendaciones

· La válvula de espiración sólo se debe desarmar en caso de una considerable acumulación de suciedad.

· No se recomienda esterilizar en óxido de etileno.

Sensor de flujo principal de CO2

· Utilizar bastoncillos de algodón para eliminar la suciedad, especialmente de las ventanas del sensor.

· Desinfección con paño o spray, p. Ej.  Con etanol al 70% (u otros desinfectantes, especialmente los a base de aldehídos)

Cubetas de medición de CO2 (68 70 279 68 280, reutilizables)

· Utilizar paño desechable y bastoncillos de algodón para eliminar la suciedad, especialmente en la superficie exterior e interior de las ventanas. Limpiar bajo agua corriente si es necesario.

· Utilizar únicamente productos de limpieza (No abrillantadores) para la desinfección térmica húmeda (93ºC (199ºF)/10 minutos) dentro de una maquina de limpieza y desinfección o desinfección por inmersión en desinfectante a base de aldehídos o esterilizar en vapor sobrecalentado a 134ºC (273ºC)

Cubetas de medición de CO2 (MP 01 062 y MP 01 063, desechables)

· No acondicione ni reutilice las cubetas de medición de CO2 desechables.

Pulmón de prueba para comprobación de dispositivos

Imagen vista general

Imagen Desmontaje

· Después del reprocesamiento 

·  Preparativos antes de la reutilización 

1. Monte el dispositivo y prepárelo de forma que esté listo para usar, consulte el capítulo “Montaje y preparación” en la página 41. 

2. Compruebe la disposición para el funcionamiento, consulte el capítulo “Primeros pasos” en la página 63.

FALTA CARRO DE TRANSPOR

Proceso de limpieza y desinfección

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES

MARCA: NIHON KOHDEM

MODELO: VISMO PVM-2701/PVM-2703
ACCESORIOS: 


Monitor de cabecera 
Limpieza y desinfección del monitor de cabecera
Antes de limpiar el monitor de cabecera, apague el monitor y desconecte el cable de alimentación. Después de limpiarlo, deje que se seque completamente antes de conectar el cable de alimentación y encender el monitor de cabecera.

Limpieza
Limpie la superficie del monitor de cabecera todos los meses con un paño suave humedecido con jabón neutro, agua o alcohol (de 76,9 a 81,4 % por vol.), y séquelo con un paño o un trapo seco.

Quite el polvo del altavoz y de los orificios de ventilación de los paneles con un trozo de algodón.

Desinfección
Para desinfectar la superficie exterior del monitor de cabecera, límpielo con un paño no abrasivo humedecido con cualquiera de los desinfectantes que se indican a continuación. Utilice la concentración recomendada.

	Desinfectante
	Concentración (%)

	Solución de gluconato de clorhexidina
	0,5

	Solución de clorhidrato de bencetonio
	0,2

	Solución de glutaraldehído
	2,0

	Cloruro de benzalconio 
	0,2

	Hidrocloruro de alquilodiaminoetilglicina
	0,5


Limpieza de la pantalla táctil
Antes de limpiar la pantalla táctil, desactive el teclado táctil. Para desactivar las teclas táctiles, debe asignarse la opción PANTALLA TÁCTIL OFF a las teclas de función. Consulte la sección 3 de la guía del administrador.

1. Pulse la tecla PANTALLA TÁCTIL OFF. Aparecerá el mensaje de confirmación. 

[image: image70.png]DESHABILITAR LAS TECLAS TACTILES?

Cad Ged




2. Pulse la tecla SÍ para desactivar la función del teclado táctil. Toque la tecla NO para no desactivar la función del teclado táctil. 

Para volver a activar las teclas táctiles, pulse la tecla [CHECK] en el panel lateral derecho.

Limpie la pantalla táctil con un paño suave seco o humedecido con detergente neutro y escurrido.

NOTA: 
· No utilice paños ásperos. 
· No utilice detergentes ácidos o alcalinos, ni alcohol que no sea etanol ni isopropilico.

Derivaciones y cables
NOTA:

·  No toque las patillas del conector. 

· No moje el conector.

Limpieza de derivaciones y cables
Limpie con un paño suave humedecido con jabón neutro, agua o alcohol, y séquelo con un paño o un trapo seco.

Desinfección de las derivaciones y los cables
Limpie con un paño no abrasivo humedecido con uno de los desinfectantes que se recogen a continuación. Utilice la concentración recomendada.

	Desinfectante
	Concentración (%)

	Solución de gluconato de clorhexidina
	0,5

	Solución de clorhidrato de bencetonio
	0,2

	Solución de glutaraldehído
	2,0

	Cloruro de benzalconio 
	0,2

	Hidrocloruro de alquilodiaminoetilglicina
	0,5


Proceso de limpieza y desinfección

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES

MARCA: NIHON KOHDEM

MODELO: LifeScope[image: image71.png]


 BSM-3753 
ACCESORIOS: 


Monitor de cabecera 
Limpieza y desinfección del monitor de cabecera
Antes de limpiar el monitor de cabecera, apague el monitor y desconecte el cable de alimentación. Después de limpiarlo, deje que se seque completamente antes de conectar el cable de alimentación y encender el monitor de cabecera.

Limpieza
Limpie la superficie del monitor de cabecera todos los meses con un paño suave humedecido con jabón neutro, agua o alcohol (de 76,9 a 81,4 % por vol.), y séquelo con un paño o un trapo seco.

Quite el polvo del altavoz y de los orificios de ventilación de los paneles con un trozo de algodón.

Desinfección
Para desinfectar la superficie exterior del monitor de cabecera, límpielo con un paño no abrasivo humedecido con cualquiera de los desinfectantes que se indican a continuación. Utilice la concentración recomendada.

	Desinfectante
	Concentración (%)

	Solución de gluconato de clorhexidina
	0,5

	Solución de clorhidrato de bencetonio
	0,2

	Solución de glutaraldehído
	2,0

	Cloruro de benzalconio 
	0,2

	Hidrocloruro de alquilodiaminoetilglicina
	0,5


Limpieza de la pantalla táctil
Antes de limpiar la pantalla táctil, desactive el teclado táctil.

1. Pulse la tecla [Menú] → Tecla TECLADO TÁCTIL DESACTIVADO.

[image: image72.png]TECLADO TACTIL DESACTIVADO.

(DESHABILITARLAS TECLAS TACTILES 7

[oe e




2. Toque la tecla SÍ para desactivar la función del teclado táctil. Toque la tecla NO para no desactivar la función del teclado táctil.

Para volver a activar el teclado táctil, haga una de las siguientes acciones.

· Pulse la tecla [Silenciar alarmas] 
· Pulse la tecla [Intervalos PNI] 
· Pulse la tecla [Inicio/Parada de PNI]

· Pulse la tecla [Menú] 
· Pulse la tecla [Principal] 

· Pulse la tecla [Registro]

Cuando se activa la función del teclado táctil pulsando una tecla física, también se ejecuta la función de esa tecla. Por ejemplo, si se pulsa la tecla [Inicio/Parada de PNI], se lleva a cabo la medición de PNI en modo manual.

Limpie la pantalla táctil utilizando un paño suave humedecido con detergente neutro y escurrido.

NOTA: 
· No utilice un trapo áspero. 
· No utilice detergentes ácidos o alcalinos, ni alcohol que no sea etanol o isopropilico.

Derivaciones y cables
NOTA:

·  No toque las patillas del conector. 

· No moje el conector.

Limpieza de derivaciones y cables
Limpie con un paño suave humedecido con jabón neutro, agua o alcohol, y séquelo con un paño o un trapo seco.

Desinfección de las derivaciones y los cables
Limpie con un paño no abrasivo humedecido con uno de los desinfectantes que se recogen a continuación. Utilice la concentración recomendada.

	Desinfectante
	Concentración (%)

	Solución de gluconato de clorhexidina
	0,5

	Solución de clorhidrato de bencetonio
	0,2

	Solución de glutaraldehído
	2,0

	Cloruro de benzalconio 
	0,2

	Hidrocloruro de alquilodiaminoetilglicina
	0,5


Proceso de limpieza y desinfección

EQUIPO: PROCESADOR BIS

MARCA: NIHON KOHDEM

MODELO: QE-910P 

ACCESORIOS: Interface del paciente PIC Plus

Si se derraman accidentalmente líquidos en el procesador BIS o en el cable de interfaz del paciente PIC Plus, extráigalos y compruebe si están dañados. Si se han introducido líquidos en el interior del procesador BIS o del cable de interfaz del paciente PIC Plus, deje de utilizar e informe inmediantamente al area de Biotecnología debido a que el procesador BIS y el cable de interfaz del paciente PIC Plus necesitan desmontarse para limpiarse y secarse para comprobar su seguridad y  funcionamiento. 

Nunca esterilice el procesador BIS y el cable de interfaz del paciente PIC Plus porque los materiales pueden dañarse. No utilice líquidos volátiles como diluyente o bencina. Estos productos químicos dañarán la superficie de plástico. Después de limpiar o desinfectar, asegúrese de que el procesador BIS y el cable de interfaz del paciente PIC Plus estén completamente secos.

No manipule los conectores con soluciones químicas ni agua. Puede causar cortocircuito y falla del dispositivo. No sumerja el procesador BIS y el cable de interfaz del paciente PIC Plus directamente en soluciones químicas o agua.

Limpie el procesador BIS y el cable de interfaz del paciente PIC Plus con un paño suave humedecido con agua, detergente neutro o etanol (etanol: 76,9 a 81,4% vol a 15 ° C) y limpie con un paño seco o gasa. 

EQUIPO: Refrigerador Banco de Sangre

MARCA: Thermo SCIENTIFIC

MODELO: JEWETT

Limpieza

 Limpieza de los cajones y el interior del gabinete 

Para limpiar los cajones y el interior del gabinete, use una solución de agua y un detergente suave. Enjuague los cajones y límpielos con un paño. Retire los cajones siguiendo las instrucciones. 

Para quitar los cajones de los modelos verticales , siga los siguientes pasos (consulte la Figura 2): 

1. Tire del cajón hacia usted hasta que los rieles estén completamente extendidos 

2. Levante la parte posterior del cajón para desenganchar las lengüetas de montaje De las ranuras de los portaobjetos 

3. Levante la parte trasera del cajón casi hasta una posición vertical y desenganche los clips de montaje delanteros de los portaobjetos. Para quitar los cajones de los modelos Space Saver, presione los ganchos situados a ambos lados de los cajones (aproximadamente 1/3 del camino de regreso) y deslice los cajones hacia arriba y hacia afuera.

[image: image73.jpg]Figure 2. Drawer Removal (Upright Models)




DISPOSITIVO: CONGELADOR LABORATORIO DE PLASMA

MARCA: Thermo SCIENTIFIC

MODELO:325099H11

Limpieza de los cajones 

Para limpiar los cajones y el interior del gabinete, use una solución de agua y un detergente suave. Enjuague los cajones y límpielos con un paño. Retire los cajones siguiendo las instrucciones. 

Para quitar los cajones de los modelos verticales , siga los siguientes pasos (consulte la Figura 2): 

1. Tire del cajón hacia usted hasta que los rieles estén completamente extendidos 

2. Levante la parte posterior del cajón para desenganchar las lengüetas de montaje De las ranuras de los portaobjetos 

3. Levante la parte trasera del cajón casi hasta una posición vertical y desenganche los clips de montaje delanteros de los portaobjetos. 

Para quitar los cajones , presione los ganchos situados a ambos lados de los cajones (aproximadamente 1/3 del camino de regreso) y deslice los cajones hacia arriba y hacia afuera.

[image: image74.jpg]Figure 2. Drawer Removal (Upright Models)




DISPOSITIVO:  ACCESORIOS MESA DE CIRUGÍA

MARCA: SCHMITZ

MODELO:
Limpieza y desinfección 

Generalidades 

AVISO 

Los desinfectantes inapropiados dañarán la superficie del producto. Use desinfectantes con las siguientes combinaciones de ingredientes activos: Aldehído (por ejemplo formaldehído) Compuestos de amonio cuaternario ( "Quats") Derivados de guanidina. No utilice lo siguiente para la limpieza y desinfección: Abrasivos o Disolventes Productos que contienen alcohol (por ejemplo, desinfectante de la piel) Soluciones que contienen o separan haluros (por ejemplo, flúor, cloro, yodo o bromo) acero Productos abrasivos (por ejemplo, cepillos de alambre, Soluciones de piezas mecánicas Utilice rociadores desinfectantes en enot

Productos de Schmitz u. Sohne se suministran no estériles y no se pueden esterilizar. Retire la almohadilla de la superficie de apoyo para limpiarla si es posible. Limpie el dispositivo de acuerdo con las instrucciones de uso emitidas por el fabricante del agente de limpieza así como la descripción adyacente. A continuación, retire los residuos del agente de limpieza. Después de limpiar el dispositivo, séquelo con un paño absorbente y sin pelusa para limpiar el producto después de limpiar la desinfección para obtener libertad de movimiento, corrosión, superficies dañadas y suciedad restante. Reemplazar productos dañados

AVISO 

Las almohadillas y las tiras de gel adhesivo poseen una resistencia a la temperatura que se limita a los 80ºC. Una temperatura más alta también deformará las almohadillas y las hará duras. Se reducirá la fuerza adhesiva de las tiras adhesivas de gel. No utilice procedimientos mecánicos de limpieza o desinfección y no desinfecte con vapor recalentado. Las almohadillas sucias deben limpiarse y desinfectarse sin demora. Reemplace las almohadillas dañadas sin demora por razones de higiene, si es posible. Se recomienda el uso de "limpiador 500" para almohadillas de limpieza (nº de artículo 2019871, Juego de limpieza con cepillos: 2026973). Siga las instrucciones de uso del agente limpiador (consulte la página siguiente). Como alternativa al detergente de jabón "Cleaner 500", por ejemplo, detergente suave o agua, 

AVISO 

Algunas soluciones atacan la superficie de las almohadillas. Por esta razón, por favor quite la piel así como los desinfectantes de la herida y de la membrana mucosa lo más rápidamente posible de la superficie de la almohadilla Si los cojines se desinfectan con soluciones acuosas, las sales orgánicas residuales se deben quitar regularmente cada 3 meses para proteger las superficies del cojín. Además, utilice un limpiador con agentes tensioactivos no ionógenos o "Cleaner 500".

LIMPIEZA DE LAS TIRAS DE GEL ADHESIVAS

Las tiras de gel adhesivas en el campo médico se utilizan para la fijación simple de elementos de amortiguación para alisar las superficies de apoyo. Las tiras adhesivas de gel sólo se adhieren en un estado seco y limpio. 

RECOMENDACIÓN 

Una limpieza insuficiente conduce a la pérdida de la fuerza adhesiva en las tiras de gel adhesivo. ¡Limpie las tiras de gel adhesivo después de cada uso! Para limpiarlos, humedezca las tiras de gel con agua o un líquido sin alcohol.

Deje que la suciedad se empape durante un tiempo. Retire la suciedad con un paño de algodón que no desprenda pelusa. Los desinfectantes dejan residuos. Eliminar estos residuos una vez al mes con una solución de jabón al 5%. Inspeccione las tiras de gel adhesivo regularmente para ver si necesitan ser limpiadas ¡Quite cualquier desinfectante de piel inmediatamente! Levante las almohadillas aplicadas con tiras de gel adhesivo una vez a la semana para evitar la adhesión permanente y luego vuelva a colocarlas en su lugar Inspeccione las tiras de gel adhesivo una vez al año por cualquier inclusión o daño superficial.

DISPOSITIVO: Marcapaso Bicameral Externo

MARCA: Medtronic

MODELO: 5392

Limpieza y desinfección del marcapaso temporal 

Precauciones:

· Limpie y desinfecte el marcapaso temporal antes de cada uso en un nuevo paciente.

·  No sumeria el marcapaso temporal en agua o agentes de limpieza. El marcapaso temporal podria sufrir danos graves. No utilice maquinas de lavado automaticas, No esterilice el marcapaso temporal mediante oxido de etileno, radiacion gamma o vapor (autoclave). El marcapaso temporal podria sufrir danos si se usan estos métodos. Limpie y desinfecte el marcapaso temporal antes de cada uso en un nuevo paciente. 

· Retire las pilas del marcapaso temporal antes de limpiarlo y desinfectarlo.

Limpieza: Antes de desinfectar, imprima el marcapaso con una toallita con el alcohol isopropílico al 70 Use la toallita para eliminar todos los residuos y los restos de sangre visibles. Deje que el marcapaso temporal se seque al aire durante aproximadamente 5 minutos hasta que esté seco.

Desinfección: Desinfecte el marcapaso temporal con alcohol isopropílico al 70 y una toallita, una gasaouna esponja. Limpie de esta manera todas las superficies exteriores del marcapaso temporal. Exponga las superficies al producto (mojadas o humedecidas) durante 15min. Deje que el marcapasotemporal se seque alairedurante aproximadamente 5 minutos hasta que esté seco 

Mantenimiento: Durante el uso, el tiempo puede sufrir un grado de contaminación tan alto que impida su limpieza o desinfección efectiva en la clínica. Si el marcapaso temporal presenta sangre o suciedad en el compartimiento de las pilas, los puertos del cable y debajo de los botones, devuélvalo a Medtronic para su limpieza y desinfección. Cuando hay sangre en las zonas, el marcapaso temporal no se puede limpiar y desinfectar de forma efectiva en la clínica. Nota: No exponga el marcapaso temporal a éteres, acetona, disolventes clorados o desinfectantes. Estos disolventes pueden danar la carcasa, las etiquetas o las partes metálicas

DISPOSITIVO:  Bascula

MARCA: KERN

MODELO: 
Limpieza / desinfección 

Antes de realizar trabajos de mantenimiento o reparación, desconecte el aparato de la tensión de servicio. 

Limpiar  la plataforma (como el asiento), así como de la envoltura con detergentes domésticos o desinfectantes disponibles en el mercado. Instrucciones de uso del fabricante. No utilice limpiadores abrasivos o agresivos como alcohóles o similares, Recomendación después de un procedimiento de pesaje que podría resultar en contaminación (por ejemplo, después del pesaje que implica contacto directo de la piel con la piel) 

· No pulverizar desinfectantes.
· Asegurese de que el desinfectante no penetre en el interior del equipo.

· Retire la suciedad inmediatamente.

DISPOSITIVO: Centrifuga

MARCA: Thermo SCIENTIFIC

MODELO: Medifuge

PRECAUCIÓN 

No autoclave el rotor ni los accesorios Limpie el rotor o los accesorios en un lavavajillas Las temperaturas por encima de 0 ° C pueden dañar el material. 

PRECAUCIÓN 

Antes de usar cualquier método de limpieza excepto los reconocidos por el fabricante, los usuarios deben verificar con el fabricante de los agentes de limpieza que el método propuesto no dañará el equipo. 

PRECAUCIÓN

No permita que liquidos, especialemnte disolventes orgánicos se introduzcan  dentro del equipo, a los cojinetes de la unidad o a las cerradura de la puerta de la centrifuga. Los disolventes orgánicos descomponen la grasa en el motor. El accionamiento y el bloqueo de la puerta pueden dañarse

Limpie de la siguiente manera:

1. Limpie el rotor  y accesorios fuera de la cubeta de la centrifuga

2. Separa el rotor y accesorios para permitir una limpieza completa

3. Enjuague el motor y los accesorios con el agua caliente y un tratamiento del detergente neutro que sea adecuado para el uso con los materiales.

4. Use un cepillo suave sin cerdas de metal para quitar residuos persistentes

5. Enjuague el rotor y accesorios con agua distilada.

6. Coloque las cubetas del rotor en una rejilla de plástico con las cavidades hacia abajo para permitir eñl drenaje y secado.

7. Para drenar y secar el rotor y los accesorios se debe limpiar con un paño o  en una camara caliente a una temperatura maxima de 40ºC . Si se utilizan camaras de secado, la temperatura asegurar que nunca exceda los 40ºC, una vez que las temperaturas más altas podrían dañar el material y acortar la vida util de  las piezas .Una vez limpio y seco inspeccionar el rotor y accessorios.

DISPOSITIVO: Sensor de SPO2

MARCA: NIHON KOHDEM

MODELO: TL-201T

Limpieza, desinfección y esterilización 

Limpie y desinfecte el accesorio después de cada uso. 

NOTA 

Antes y después de la limpieza o desinfección, confirme que la sonda di no está deteriorada o dañada. Si está deteriorado o dañado, deje de usarlo. Limpieza Limpie la sonda y el cable con un paño suave o algodón humedecido con etanol (15 C, 76,9 a 81,4% en vol.) Y séquelo a fondo. 

Desinfección 

Enjuague bien la sonda con agua antes de la desinfección. Suciedad superficial. Para desinfectar la sonda, remojela en cualquiera de los desinfectantes a continuación. 

· Solución de Glutaraldehído: 2.0%

· Clorhidrato de Alquildiaminoetilglicina: 0,5% 

Después de la desinfección, enjuague la sonda con agua esterilizada o destilada. Empuje la parte de goma de la sonda para quitar completamente el líquido dentro de ella. Seque la sonda completamente. 

NOTA 

· Utilice el desinfectante especificado de lo contrario, el accesorio puede deformarse o hasta dañarse.

· Utilizar correctamente el desinfectante (concentración, tiempo de inmersión, ventilación, etc.) en relación con el manual del desinfectante. 

· No deje que el conector se moje con desinfectantes o agua. Si se moja, límpielo completamente. No utilice el accesorio con el conector mojado. 

· No utilice Hibitane y mezcla de etanol para la desinfección. Puede deteriorar la resina. 

· Después de la desinfección, el emisor de luz y la ventana del receptor de luz pueden estar decolorados. No afecta a la medición. 

PRECAUCIÓN 

No esterilice la sonda. Esto puede dañar o deteriorar la sonda.

DISPOSITIVO: Cama Electrónica de Paciente

MARCA: MESPA

MODELO: ELEGANCE 4083-4084

PRECAUCIÓN

No exponer la cama a humedad excesiva que permita la acumulación de líquidos. De lo contrario, podrían producirse lesiones al paciente o daños en el equipo. 

Instrucciones de limpieza 

1. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente. 

2. Limpiar la cama con un paño suave y húmedo y desinfectantes comunes. No use demasiado líquido.

3. Siempre seque la cama completamente después de haberla limpiado. 

4. Se puede lavar la superficie extraíble de la base de la cama.

5. Componentes químicos (alcohol etílico, diluyente, blanqueador, anti-calcáreo, etc.) 

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la cama que no se mueven durante la limpieza. Coloque la cama en la posición más alta y antes de comenzar a limpiar, bloquee todas las funciones eléctricas. 

PRECAUCIÓN

No utilice una manguera de alta presión en la limpieza de la cama. No utilice ningún dispositivo de limpieza de vapor en la cama. Nunca use agua a una temperatura de más de 60ºC. No utilice líquido, en la limpieza de los rieles laterales además del panel de control, esto podría ocasionar fallas en el funcionamiento de la cama y este tipo de mal uso no están cubiertos por la garantía.
PRECAUCIÓN


Daños en los tubos de respiración


Cuando retire los tubos de respiración, sujételos siempre por el manguito de conexión, no por la espiral de refuerzo.








ADVERTENCIA Riesgo de infección


Los productos reutilizables deben reprocesarse, ya que de lo contrario existe un mayor riesgo de infección y puede verse afectado el correcto funcionamiento.


		–  Observe las reglas de higiene del hospital. 


		–  Use procedimientos de reprocesamiento  validados. 


		–  Reprocese los productos reutilizables  después de cada uso. 


		–  Siga las instrucciones del fabricante en  cuanto a productos de limpieza y desinfectantes 








NOTA


No limpie ni desinfecte el panel de control ni la pantalla durante la ventilación. Antes de llevar a cabo la limpieza o la desinfección, apague el dispositivo y desconecte el enchufe de la red eléctrica.








PRECAUCIÓN


Riesgo para la salud


No esterilice los componentes en óxido de etileno. El óxido de etileno puede penetrar en las piezas.








PRECAUCIÓN


Riesgo debido a productos defectuosos


En los productos reutilizables pueden aparecer signos de desgaste como grietas, deformaciones, decoloraciones o descascarillados.


Compruebe que los productos no tengan signos de desgaste, y encaso necesario, sustitúyalos.








ADVERTENCIA Riesgo de incendio


Los vapores residuales de los desinfectantes fácilmente inflamables (p. ej., alcoholes) y los depósitos que no hayan sido eliminados durante el reprocesamiento pueden encenderse cuando el sensor de flujo esté en uso.


		–  Asegurar una limpieza y desinfección libre de partículas. 


		–  Después de la desinfección, dejar que el sensor de flujo se ventile al menos durante 30 minutos. 


		–  Antes de insertar el sensor de flujo, comprobar que no haya daños visibles o suciedad, tales como restos de mucosidad, aerosoles de medicamentos y partículas. 


		–  Sustituir los sensores de flujo cuando presenten daños, suciedad o partículas. 








PRECAUCIÓN


Alto índice de fugas debido a una válvula espiratoria dañada


No todos los daños pueden detectarse en la comprobación del dispositivo.


Sustituya la válvula espiratoria si se producen los daños siguientes:


		–  Agrietamiento de piezas de plástico 


		–  Diafragma roto 


		–  Deformación o endurecimiento de las piezas de caucho 








PRECAUCIÓN


Riesgo de fallo en la medición del flujo


El reprocesamiento inadecuado y la suciedad, como por ejemplo los depósitos y las partículas, pueden dañar el sensor de flujo.


		–  No realizar ninguna limpieza o desinfección  mecánica 


		–  No realizar ninguna esterilización por plasma  o radiación 


		–  No aplicar chorros de agua, aire comprimido,  cepillos o similares 


		–  No limpiar en baño ultrasónico 


		–  No esterilizar por vapor el sensor de flujo  Spirolog 


		–  Limpiar y desinfectar el sensor de flujo de  acuerdo con las instrucciones de uso  correspondientes. 


		–  Para desinfectar el sensor de flujo, utilizar  únicamente soluciones de desinfección limpias. 











ADVERTENCIA Riesgo debido a la penetración de líquidos


La penetración de líquidos puede provocar lo siguiente:


–  Daños en el dispositivo 


–  Descarga eléctrica al encender el  dispositivo 


–  Fallos de funcionamiento del dispositivo  Asegúrese de que no entre ningún líquido en el dispositivo. 








NOTA


Esterilice los componentes de la válvula espiratoria (carcasa de la válvula, manguito del sensor de flujo, diafragma, trampa de agua) solo después de desmontarlos.








PRECAUCIÓN


Antes de proceder con el mantenimiento, la limpieza o la desinfección, apague la alimentación del monitor de cabecera y desconecte el cable de alimentación de la toma de CA. La no observancia de estas instrucciones puede producir una descarga eléctrica y que el monitor de cabecera no funcione adecuadamente.








PRECAUCIÓN


Si por accidente se derrama líquido en el monitor, desconéctelo y póngase en contacto con el representante de Nihon Kohden. El monitor debe desmontarse, limpiarse y secarse. Además, deberá comprobarse su seguridad y funcionamiento.








PRECAUCIÓN


No utilice líquidos volátiles, como disolventes o bencina, debido a que provocarán que los materiales se fundan o se agrieten. 


El monitor de cabecera no es hermético. Tenga cuidado de no dejar agua dentro del monitor de cabecera. 


No esterilice nunca el monitor de cabecera, porque los materiales se pueden deformar, agrietar o decolorar. 








PRECAUCIÓN


Antes de proceder con el mantenimiento, la limpieza o la desinfección, apague la alimentación del monitor de cabecera y desconecte el cable de alimentación de la toma de CA. La no observancia de estas instrucciones puede producir una descarga eléctrica y que el monitor de cabecera no funcione adecuadamente.








PRECAUCIÓN


Si por accidente se derrama líquido en el monitor, desconéctelo y póngase en contacto con el representante de Nihon Kohden. El monitor debe desmontarse, limpiarse y secarse. Además, deberá comprobarse su seguridad y funcionamiento.








PRECAUCIÓN


No utilice líquidos volátiles, como disolventes o bencina, debido a que provocarán que los materiales se fundan o se agrieten. 


El monitor de cabecera no es hermético. Tenga cuidado de no dejar agua dentro del monitor de cabecera. 


No esterilice nunca el monitor de cabecera, porque los materiales se pueden deformar, agrietar o decolorar. 








PRECAUCIÓN 


Antes de realizar el mantenimiento, la limpieza o la desinfección, apague el monitor de cabecera y desconecte el cable de alimentación de la toma de CA. El incumplimiento de esta instrucción puede provocar un choque eléctrico y un mal funcionamiento del monitor. 








Ingles�
Español�
�
Tabs�
Pestañas�
�
Drawer slide�
Riel deslizable�
�
Slot:�
Muesca�
�






Ingles�
Español�
�
Tabs�
Pestañas�
�
Drawer slide�
Riel deslizable�
�
Slot:�
Muesca�
�









