	[image: image1.png]1psclinica

SANRafoel i

W




	PROCESO: ASISTENCIAL
	ACTUALIZACION: 1 Febrero de 2015

	
	
	VERSION: 3

	
	PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN
	VIGENTE DESDE: 14- Nov.- 2009

	
	
	CODIGO: M-AS-PT-009



LISTADO DE EDICION

	NUMERO DE EDICION
	FECHA DE EDICION
	DESCRIPCION DE LA ACTUALIZACION

	1
	Noviembre 2009
	Primera Edición

	2
	Noviembre 2012
	Actualización sin modificaciones

	3
	Febrero 2015
	Actualización de contenido


1. Objetivo:

Asegurar el adecuado funcionamiento de los equipos que adquieren las imágenes, las procesan, digitalizan e imprimen los diferentes estudios  radiológicos y Cardiológicos para que pasen la prueba de control de calidad FINAL  que efectúa el Medico Radiólogo o Cardiólogo.

2. Alcance: 

Este Procedimiento está dirigido a todo el personal que tenga manipulación de equipos de radiología  y cardiología en Radiologos Asociados S.A.S.

3. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Medico Radiólogo, Enfermera, auxiliares de enfermería, Tecnólogos (as)  y personal de entrega de resultados. 
4. DEFINICIONES: 

Radiografía: La radiografía se define como un registro fotográfico visible, que se produce por el paso de rayos X a través de un objeto o cuerpo y registrados en una película especial que permite estudiar estructuras internas del cuerpo humano, siendo así un auxiliar en el diagnóstico

Composición de la película: La película radiográfica está compuesta por una emulsión y una base. La emulsión se compone a su vez de cristales de haluro de plata que son fotosensibles y una matriz de gelatina, la cual tiene la función de suspender estos cristales. Los cristales de haluro contienen bromuro de plata y yoduro de plata. Estos últimos poseen cristales más grandes, lo que permite usar menores dosis de radiación

Las pantallas (placas) de fósforo son el medio de digitalización, éstas se encuentran cubiertas de un cassette o chasis que se colocan en primer lugar en el Equipo de Rayos X, específicamente en el Bucky de la mesa o del estativo vertical en reemplazo de las películas convencionales.

Cuando la pantalla de fósforo se expone a los Rayos X, los electrones (e-) del fósforo son excitados a un estado de alta energía (saltan a una banda de conducción), donde son retenidos con una vida media de 8 a 16 horas, formando una imagen latente.

Luego de recibir los disparos de Rayos X, la pantalla de fósforo se traslada manualmente al equipo CR. El traslado es un proceso similar al que se hace actualmente con la placa radiográfica convencional que se lleva al Procesador Automático de Películas, pero el CR no requiere cuarto oscuro para el revelado. 
Densidad radiográfica: Es el grado total de oscurecimiento de una película radiográfica. El rango de densidad que se utiliza se encuentra entre 0,3 (muy claras), (muy oscuras).

Detalle: Se define como una cualidad diagnóstica visual que va a depender de la nitidez y del contraste radiográfico; se dice que la radiografía tiene un buen detalle cuando se observan claramente los bordes entre las diferentes estructuras anatómicas, cuando estos bordes se encuentran bien delineados y cuando podemos distinguir con facilidad las diferentes densidades que presentan estas estructuras
Fijado: La colocación de la película en el fijador ácido para el proceso de revelado, remueve los cristales de haluro de plata y fija la imagen permanentemente. El tiempo que se toma para que la emulsión sea removida completamente se llama tiempo de clareado

Procesado de la película: El tiempo prolongado de revelado, las temperaturas elevadas de los líquidos y la poca disolución de los mismos pueden producir densidades excesivas de la película, y se obtendrán radiografías con muy poca densidad si las condiciones son contrarias

Revelado: Se utiliza una solución alcalina para convertir los cristales de haluro de plata en plata metálica. Un sobre revelado ocurrirá si el tiempo de revelado es excesivo o si la temperatura comienza a remover los cristales de haluro de plata no expuestos, aumentando la cantidad de color negro en la película

Digitalizador CR:

 El principio de funcionamiento de un equipo CR está basado en un dispositivo emisor de láser que hace un barrido a la pantalla de fósforo, la cual ha sido trasladada manualmente del equipo de Rayos X al equipo CR.

Cuando los electrones de la pantalla de fósforo absorben la energía del láser, emiten fotones de luz y retornan a su estado de energía original.

Esta luz es recogida por una guía de luz de fibra óptica y transmitida a un arreglo de tubos fotomultiplicadores, los cuales convierten la señal luminosa en energía eléctrica analógica, que es amplificada y convertida a señal digital, para almacenarse finalmente en la computadora (estación de trabajo).

La pantalla de fósforo, como vuelve a su estado inicial de energía, se puede volver a usar.

Consola de Visualización del Tecnólogo El equipo Digitalizador CR está conectado a una Consola para que el tecnólogo identifique al paciente, realice anotaciones, mediciones y visualice de inmediato las imágenes recién adquiridas. Esta consola tiene características de una computadora, puede ser incorporada al CR por el fabricante de este último o puede ser una computadora conectada al CR. La Consola es solo de visualización para el tecnólogo, no es una Estación de diagnóstico para el médico Radiólogo.

5. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

	Emisor
	Receptor
	Canal

	Gerencia


	Todas las áreas de la organización,

Proveedores de servicios.


	E-mail

Teléfono

Escrito

Comunicados Interno

Comunicado externo


PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN RADIOGRÁFICA
Condiciones previas:

Insumos:

Como lo establece el procedimiento de selección de proveedores, La empresa deberá evaluar previa inscripción de los nuevos proveedores y hará la selección de acuerdo a lo establecido por las condiciones de calidad exigidas por los médicos Radiólogos. Actualmente, y hasta nuevas disposiciones del departamento de compras,  los insumos y proveedores autorizados son: 

	TIPO DE INSUMO NECESARIO
	PROVEEDORES AUTORIZADOS

	Placas Radiográficas Secas
	RX S.A.

	Placas Radiográficas Húmedas
	RX S.A. 

	Papel de Impresión ecográfica (printer)
	RX S.A., Biomedical Tecnology, Intelnetmedica ltda. 

	Chasis digitales para RX y mamografía
	RX S.A.

	Chasis convencionales para RX y Mamografía
	RX S.A.

	Chasis para Ortoradiografía
	Cel XRay Ltda

	Líquidos de revelado 
	RX S.A.

	Medios de Contraste  
	RX S.A, Bayer S.A.


Calibración y Mantenimiento:
Es competencia directa, del departamento de mantenimiento de Radiólogos Asociados asegurar la calibración y puesta a punto de los equipos que intervienen en el proceso de generación de la imagen radiográfica o ecográfica. Estos equipos deberán formar parte permanente de los plantes de mantenimiento autorizados para cada año. 
Estos equipos son:

Generación de la Imagen

1. Equipos de Rayos X 

2. Equipos de Tomografía Axial Computarizada

3. Equipos de Mamografía

4. Equipos de Ecografía

Digitalización, impresión  o Revelado de la Imagen

1. Digitalizadores
2. Procesadoras
3. Impresoras ecográficas
Estandarización de placas por examen: 

De acuerdo a lo establecido por el grupo de Médicos Radiólogos, se ha estandarizado la impresión de placas radiográficas de acuerdo al anexo No. 1  

Técnicas y parámetros de funcionamiento de los equipos. 

De igual manera, se establece para cada sede,  las técnicas apropiadas para los equipos que tienen variación de parámetros técnicos los cuales dependen de la contextura del paciente, la edad, el peso y otros factores externos como prótesis, cuellos ortopédicos, entre otros.

Estas técnicas están relacionadas para cada sede como se muestra en el (anexo  No. 2)    

Control de Calidad:

Debido al grado de complejidad en la interpretación del contenido de imágenes especializadas, este control solo podrá ser realizado de manera intransferible, única y exclusiva por el Medico Radiólogo O Cardiólogo. Es decir,  solo el médico Radiólogo o Cardiólogo, tiene la facultad para rechazar, repetir o desvirtuar una imagen radiográfica o un examen cardiológico. 

[image: image1.png]

[image: image2.jpg]L

e éq\é\\o \X\\»\a é&s“l\‘,

Elaboradé y Regi
ing. defalidad

i

do: Leon)

rdo Fabio Sanchez

Revisado: Jefe Sandra Gémez
Lider del proceso Asistencial

Gerente

Aprobado: Franc'scoqivié‘ Sanchez

/




